编号：0134-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 泰州石油化工有限责任公司 | | | | | 审核员 | 叶明、张鹰、俞军 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 常减压车间 | 超声波流量计 | YA162289 | ZCL | U=0.38%（k=2） | 二等金属量器标准装置MPE：±2.5×10-4 | 泰州市计量测试院 | 2020年7月31日 | √ |
| 石蜡车间 | 电子台秤 | B321354454 | TCS-60（kg） | Ⅲ级 | 衡器检定装置M1等级 | 泰州市计量测试院 | 2020年3月24日 | √ |
| 石蜡车间 | 氨器报警器 | 6074679[AT-5020] | TS4000C-Ⅱ | Urel=2.3%,k=2 | 氨气标准气体2%，k=2 | 泰州市计量测试院 | 2020年10月09日 | √ |
| 常减压车间 | 硫化氢报警器 | 6074630[AT-1008] | TS4000C-Ⅱ | Urel=3%,k=2 | 氮气中硫化氢2%，k=2 | 泰州市计量测试院 | 2020年9月23日 | √ |
| 常减压车间 | 硫化氢报警器 | 6074626[AT-1004] | TS4000C-Ⅱ | Urel=3%,k=2 | 氮气中硫化氢2%，k=2 | 泰州市计量测试院 | 2020年9月23日 | √ |
| 计量中心 | 电子汽车衡 | 105155 | SCS-120（t） | Ⅲ级 | 衡器检定装置M1等级 | 泰州市计量测试院 | 2020年5月13日 | √ |
| 石蜡车间 | 压力表 | Y0513-0004 | Y-100/（0~2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 泰州市计量测试院 | 2020年6月22日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业建立了7项最高计量标准开展检定，其他测量设备送泰州市计量测试院检定/校准，现场抽查7台测量设备，检定/校准满足要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年11月20日 上午至2020年11月20日 下午 (共1.0天)  审核员签字： 叶明、张鹰、俞军 部门代表签字：刘昌友 | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**