编    号：0134-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：泰州石油化工有限责任公司

审核员  ：俞 军          审核日期： 2020年11月20日 上午至2020年11月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查技术运行部型号为FC6000的中压蒸汽流量计由泰州市计量测试员出具的编号为JZ2020202417校准证书，校准日期2020年01月20日 查常减压装置仪表位号AT-1004出厂编号6074626固定式硫化氢报警仪计量确认合格证确认日期2020年9月22日，有效日期2021年9月21日。无器具编号，与企业沟通后立即整改。 | HSE部/技术运行部/常减压 /石蜡 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 1、查常减压车间测量过程编号为：TZSH-CY-015/S减炉膛温度（上）技术要求≯(850)℃配备的测量设备测量范围(0～400)℃。不能满足测量需求。 2、查石蜡车间编号TSHSL-002/J技术要求(25±0.2)kg允许误差±0.2kg测量过程配备的编号：B321354454电子台秤，由泰州市计量测试院出具的证书编号QJ 2020902451检定日期2020年03月24日有效期至2021年3月23日。计量确认日期2020年03月24日有效期至2021年3月23日 | HSE部/技术运行部/常减压 /石蜡 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 车间没有新增关键测量过程 | HSE部/技术运行部/常减压 /石蜡 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查石蜡车间测量过程名称氨报警器TSHSL-026/A高度测量过程，不确定度评定方法正确。 | HSE部/技术运行部/常减压 /石蜡 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查石蜡车间蜡包重量、颗粒蜡包重量高度测量过程监视方法为砝码和复检秤监视，监视记录完整有效。 | HSE部/技术运行部/常减压 /石蜡 | 否 |