编    号：0134-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：泰州石油化工有限责任公司

审 核 员：叶明            审核日期： 2020年11月20日 上午至2020年11月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 在审核中发现：公司领导非常重视计量工作，特别关心原油的损耗、产品出厂的量差。管理上，重视的内审和管理评审，对查出的问题要求限期整改。 查计量人员培训计划，共22名计量人员参加了岗位资格取复证培训班，并取得相应的计量证书。 | 管理者代表 人力资源部 机动部（计量中心） | 否 |
| 2 | 抽查企业测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查计量中心编号105155电子汽车衡，检定日期为2020年5月13日，现场环境满足使用要求。 | 人力资源部/机动部（计量中心） | 否 |
| 3 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查水路出厂测量过程的测量要求导出正确，配备的测量设备经过检定和验证。 | 人力资源部/机动部（计量中心） | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查高度控制的水路出厂测量过程，编制了控制规范，并进行了计量要求的导出和验证 | 人力资源部/机动部（计量中心） | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查计量中心库存交接记录损耗表，对每月每船原油的损耗情况均有监视，并对不同船次进行了损耗排名。 查水路出厂测量过程的监视，符合监督频次，并绘制了监视图 | 人力资源部/机动部（计量中心） | 否 |
| 6 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司10月14－16日组织内审，发现24个问题，其中测量管理存在2个问题并及时组织了整改；公司8月6日组织了管理评审，对制定目标进行了回顾，对内审存在问题的整改情况进行了通报，并制定了改进措施。 | 人力资源部/机动部（计量中心） | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度无不符合项 | 人力资源部/机动部（计量中心） | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查了石蜡车间的Y0513－30004压力表检定日期2020.6.22 石蜡车间的B321354454电子台秤检定日期为2020.3.24 常减压车间的6074630报警仪检定日期为2020.9.23 | 人力资源部/机动部（计量中心） | 否 |