编     号：0224-2020

现场审核记录

企业名称：玫德集团有限公司

审核员：_耿丽修                                  审核日期： 2020年11月20--23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业为什么要建立测量管理 ？顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前部门管理还存在哪些问题？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 安全环保部负责企业能源测量设备管理和能源消耗统计分析。已制订与测量体系相关管理文件和部门相关制度。有：Q/JM《计量管理制度》、《能源管理员工工作标准》。规定了企业对能源管理方面的计量要求。 安全环保部规定了测量设备检定/校准/计量确认/计量验证的要求和方法。能源环保部已识别 321件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 抽查安全环保部、企业管理部体系运行情况，两部门希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 安全环保部、企业管理部、直营业务部、海外技术共享中心 | 否 |
| 2 | 企业制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定了MM-MP-5.3《计量目标管理程序》。企业规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。抽查安全环保部，部门质量目标已分解考核。查2020年度7、8、9、10月本部门质量目标实施结果统计分析汇总表。“一级、二级能源计量测量设备、安全环保检测设备计量确认合格率100%，关键测量过程的受控率100%。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 安全环保部、企业管理部、直营业务部、 | 否 |
| 3 | 体系内的相关部门，是否清楚本部门职能和管理职责 | 5.1计量职能 | 企业制定了MM-MP-5.1《计量职能管理程序》。企业人员职责明确、信息量完整。询问安全环保部部长王宁，企业管理部部长史其新、直营业务部部长殷云忠、海外技术共享中心汝绪坤，4位部长对计量管理的职能理解比较到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险有深刻认识。清楚自己及部门在测量体系中的管理职责和部门管理职能。 | 安全环保部、企业管理部、直营业务部、海外技术共享中心 | 否 |
| 4 | 部门管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业制定了MM-MP-6.2.1《文件管理程序》。企业管理部已组织共识别企业相关管理和技术性文件包括ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》等687个文件。现场抽查安全环保部，部门文件资料有： GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》、GB/ T21368--2008《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》标准，企业标准有Q/MD-214039--2020《节能技术引进规定》、Q/MD-202347--2020《能源体系运行管理规定》等标准，现行有效并受控。 | 安全环保部、企业管理部、 | 否 |
| 5 | 是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业制定了MM-MP-6.2.2《软件管理程序》.。查企业编号R-6.2.2/01《测量软件台账》，企业管理部和设备科已进行测量软件识别、建账和确认，现已识别出10个测量软件。抽查安全环保部《玫德集团能源在线监测端系统》测量软件一份。相关资料符合测量软件管理要求。 | 安全环保部、企业管理部、 | 否 |
| 6 | 是否编制了《记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等 | 6.2.3记录 | 企业制定了MM-MP-6.2.3《记录管理程序》.。安全环保部对记录的范围、收集、标识、保存和归档做了详细了要求，规定了记录的控制要求。记录保存期限5年。 查：质量管理部计量标准室《千分尺检定原始记录》，检定员：辛玲、核验员：胡允福。检定结果合格。记录时间：2020年11月21日。记录信息填写清晰、规范、无涂改，符合检定规程要求。保存期限5年。 | 安全环保部、质量管理部计量标准室 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业制定了MM-MP-6.2.4《标识管理程序》.。现场查安全环保部安全和环境监测设备，测量设备均粘有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。 | 安全环保部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业制定了MM-MP-6.3.1《测量设备管理程序》企业制定了MM-MP-6.3.2《环境管理程序》、安全环保部建有《能源测量设备台账》，共有321台件测量设备，实行能源一、二、三级管理，测量设备处于有效的校准状态。 抽查安全环保部8台测量设备，台账与测量设备检定/校准证书，台账信息和证书信息一致。 安全环保部规定了测量设备的环境条件应满足使用要求， 查安全环保部的设备使用环境，符合标准要求。 | 安全环保部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 | 企业制定了MM-MP-7.1《计量确认管理程序》、MM-MP-7.2《测量过程管理程序》。安全环保部建立能源测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对6台件测量设备中的重要及关键的能源测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。 企业建有《测量过程及控制一览表》，共9大类测量过程。抽查了企业已识别的关键控制测量过程《蝶阀装置密封试验测量过程》，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确。关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。 | 安全环保部 质量管理部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业制定了MM-MP-7.3.1《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《《蝶阀装置密封试验测量不确定度评定》，方法正确。 | 安全环保部 | 否 |
| 11 | 是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业制定了MM-MP-7.3.2 《溯源性管理程序》。企业内部已建立《测微量具检定装置》、《卡尺量具检定装置》 2套最高计量标准，在企业内部开展计量检定和校准。企业其他的测量设备，均委外送到“山东省计量科学研究院、平阴县计量检定所”等机构进行检定、校准。“山东省计量科学研究院：计量检定机构授权证书号（国）法计（2017）01024号” 、“平阴县计量检定所”，计量检定机构授权证书号（鲁）法计（2020）370105号。企业《测微量具检定装置》，授权证书号为：2011济量标企证字第（0040）号、《卡尺量具检定装置》，授权证书号为：2011济量标企证字第（0041）号。随机抽查质量管理部7份计量检定/校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至企业最高计量标准、系统测试校准，或法定计量检定机构计量标准，量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 安全环保部 质量管理部 | 否 |
| 12 | 发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业制定了MM-MP-8.3 《不合格控制管理程序》。 经现场审核，公司安全环保部已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。在安全环保部未发现不合格测量过程。 | 安全环保部 | 否 |
| 13 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 安全环保部对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 安全环保部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了8560台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查10件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 安全环保部 质量管理部 | 否 |
| 15 | 企业能源计量管理，应符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准。 | GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准。 | 玫德集团有限公司，能源主要品种为：电、水、天然气、焦碳、原煤、煤粉等种类。企业2019年总能耗是7.6323万吨标准煤，是重点用能单位。 公司按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/ T21368--2008《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》标准要求，制定企业Q/MD-214039--2020《节能技术引进规定》Q/MD-202347-2020《能源体系运行管理规定》、《计量管理制度》、《能源管理员工工作标准》等标准。绘制了一、二、三级能源计量器具能源网络图。能源计量器具实行定期检定、校准。所配备能源计量器具的准确度等级符合标准规定要求。建立了能源统计报表制度，实现能源计量数据的网络化管理。 | 安全环保部 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具配备率应符合GB17167-2006标准要求 | GB17167-2006标准4.3.5表3要求 | 进、出企业(一级) 能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%；进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100.0%、 | 安全环保部 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级应符GB17167-2006标准 | GB17167-2006标准4.3.8表4要求 | 1、各种能源进出用能单位能源计量器具的准确度等级符合标准要求。 2、各种能源进出主要次级用能单位能源计量器具的准确度等级符合标准要求。 抽查出厂编号3.2994E+14的科技园关口总表（三相三线有功电能表），电能表准确度等级，符合标准要求。并与《能源测量设备计量确认明细表》信息一致。 | 安全环保部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，建立完整的能源计量器具档案， | GB17167标准 5.3.1 5.3.2 5.3.3 | 建立了能源计量器具台账。编制了反映进、出企业(一级)、进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具总体情况的《能源计量器具配备及检测实施情况表》。 企业对进出用能单位关键测量过程进行控制。现场抽查能源计量设备编号200712088电子汽车衡（进厂煤粉秤重）、编号16105电子秤，现场设备信息、台账信息和证书信息一致。 | 安全环保部 | 否 |
| 19 | 能源数据的采集和控制。企业如何保证能源计量数据与实际计量测量结果相符？ 企业是否对能源计量数据采集、记录、平衡分析 | GB17167标准 5.4 | 企业开展全公司能耗统计分析及全厂耗能平衡分析工作。现场抽查公司《2020年10月能源消耗统计报表》能源统计报表、能源计量原始记录，经核查统计报表数据可以追溯至计量采集记录中的原始数据。 | 安全环保部 | 否 |