编    号：0112-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__成都印钞有限公司__

审核员：__孙保健_胡琳 程万荣_                        审核日期： 2020年11月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并根据国家印钞总公司的要求识别了公司的测量过程。已经根据国家印钞总公司的标准的要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 - 能源环保部已按公司对各种工艺要求组织相关部门进行了计量要求导出。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求 并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2020年外部顾客满意度99%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由能源环保部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。2020年未新增计量要求。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 有无制定部门质量目标？ 是否达到质量目标？是否规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制？ | 5.3 质量目标 | 公司的计量目标共7项。 能源环保部已完成 2020年度计量目标统计情况报表。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录 | 5.4 管理评审 | 企业于2020年11月12日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否确定岗位职责和权限？ | 6.1.1 人员的职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。查企业取证后人员的职责未发生变化。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 查《2020年培训计划》，全年计划培训3次，查培训记录。企业已于分别于2020年3月28日和6月9日9月18日组织了三次测量管理体系审核知识培训，有记录。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 能源环保部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A0版，从体系建立至至今未进行版本变更。 公司有完整的程序文件和计量相关文件。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 查《测量软件台账》，未新增新的测量设备和软件。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ 有无测量记录的保存期限？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，在钞纸制作部、现场检查一百元纸币(2015)钞票纸出厂检验记录纸张重量原始记录标准重量为95±3%㎡实际测量为96.4，94.6，94，95.4，检验数据填写正确，检验员，记录员签字正确。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。现场检查编号812806型号为PH Testr30 0.1级，笔式酸度计，校准日期2020年07月13日，状态标识完好。编号：73的平滑度仪，校准日期2020年03月12日，状态标识完好。 编号：K60004948的(0-200)㎜/0.02㎜游标卡尺，校准日期2020年04月22日，状态标识完好。编号：11211600003型号为PB303-3的电子天平，校准日期2020年04月22日，状态标识完好。状态标识完好。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 否 |
|  | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ | 6.3.1 测量设备 | 测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。 查公司测量设备使用无环境要求。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，能源环保部部对主要外部供方进行了评价，查看了2020年04月27日与中检(重庆)计量测试服务有限公司的服务合同，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。确认日期现场检查编号：编号812806型号为PH Testr30 0.1级，笔式酸度计，校准日期2020年07月13日，确认标识完好。编号：73的平滑度仪，校准日期2020年03月12日，确认标识完好。 编号：K60004948的(0-200)㎜/0.02㎜游标卡尺，校准日期2020年04月22日，确认标识完好。编号：11211600003型号为PB303-3的电子天平，校准日期2020年04月22日，确认标识完好。状态标识完好。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。 已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B类测量设备的计量确认周期均设定为12个月。C类为首次确认。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 检查了3块压力表量程分别为(0-4)Mpa(0-6)Mpa(0-10)Mpa的压力表编号分别为600456、600987和600021封印完好。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？ | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》；能源环保部识别了《原子吸收金含量测定测量过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。根据《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司2020年元月20日至9月20日9月22日形成了内审报告，该公司内审已改为全年分季度对不同部门进行测量管理体系的内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，已于2020年10月25日完成整改。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有2020年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 该企业暂无不合格测量设备 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制 2020年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采取纠正措施，并验证有效，采取了预防措施。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 | 不列入 |
| 25 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业9台(电能表、燃气表、水表)计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 |  |
| 26 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能耗为电能，测量设备台账包含了能源计量器具，配置的能源计量设备符合GB17167－2006的要求见；(能源计量审核情况表)查2020年折合标煤24581t.该企业不属于四川省重点用能单位。能源环保部为能源统计部门。 | 能源环保部 钞纸管理部 钞纸制作部设备管理部印码制作部采购管理部检封制作部技术中心 |  |