编号：0227-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 武汉乐龙智能环境科技发展有限公司 | | | | | 审核员 | 杨春光 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级  /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 研发部 | 电子天平 | 451160 | ASC-30 | *U*=10g, *k*=2 | 等级砝码组 | 深圳华科计量检测有限公司 | 2020年5月18日 | √ |
| 研发部 | 卡尺 | 35341 | 0—200mm | *U*=0.01mm, *k*=2 | 量块：4等;刀口行直尺：1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年5月18日 | √ |
| 研发部 | 机动车尾气遥感检测仪（气体） | YG202001 | HDI-2000 | MPE:  HC ±10%:  CO ±10%;  CO2 ±10%;  NO ±10% | 遥感式汽油车排放有害气体检测仪检定装置 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020年8月14日 | √ |
| 研发部 | 机动车尾气遥感检测仪（不透光） | YG202001-1 | HDI-2000 | *U*=0.76%, *k*=2 | 烟度计标准中性虑光片 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020年8月14日 | √ |
| 研发部 | 机动车尾气遥感检测仪（速度加速度） | YG202001-2 | HDI-2000 | 速度：*U*=0.3km/h, *k*=2;  加速度： *U*=0.1, *k*=2 | 非接触速度计 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020年9月28日 | √ |
| 研发部 | 机动车尾气遥测仪（黒烟抓拍-不透光度） | 190032 | HDI-Q2 | *U*=0.6%, *k*=2 | 虑光片 | 浙江省计量科学研究院 | 2020年8月12日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  抽查企业6台计量设备，均送至有相应资质的机构检定/校准， 检定机构出具检定/校准证书量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年 11月 22日 ~ 11 月 23日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |