附B：机动车尾气遥感检测仪含NO量控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 20201001 | 测量过程 名称 | 机动车尾气遥感检测仪含NO量 | 测量过程规范编号 |  | WHLL-CL-GF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 研发部 | 测量项目 | NO（0-9000） | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：遥感检测仪，测量范围（0-10000），允许示值误差:±333 测量方法：JB/T11996-2014 《机动车尾气遥测设备通用技术要求》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看《监视和测量设备台账》上的测量设备：遥感检测仪，设备编号：YG202001，校准日期：2020.08.14，校准机构：北京市计量检测科学研究院。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 1)、2020年8月26日用设备编号YG202001对实物进行3次检测，平均值为=1367 2)、2020年11月20日用设备编号YG202001的对实物进行3次检测，平均值为=1475 测量结果的扩展不确定度U=420ppm k=2，则En= 当E n≤1时测量过程有效。此En=0.18<1，该测量过程有效。 确认人员：程艳兵 日期：2020年11月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |