编    号：0207-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：登高电气有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期2020年11月24日-11月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 纬十九路的技质部及生产车间现场使用的测量设备共43台，抽查出厂编号016609，型号FY49的电流互感器负载箱，校准日期2020.7.8,有效期至2021.7.7; 出厂编号202003013，型号(8~20)us，组合式冲击电流发生器，校准日期2020.6.28，有效期至2021.6.27；纬七路268路的技质部及生产车间现场使用的测量设备（102台）：抽查0.5%大电流测试台，校准日期2020.911,有效期至2021.9.10；出厂编号17067078，ZC25-3兆欧表，校准日期2020.9.14,有效期至2021.9.13；编号019，RK2678X接地电阻测试仪，校准日期2020.9.14,有效期至2021.9.13；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求，有关信息和校准证书信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 技质部 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，镀银层检测、工频耐压干试、绝缘电阻检测、电流互感器变比测试、爬电比距检测、耐压测试仪零位校准过程、雷电冲击试等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（镀层测厚仪、耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、保护电路有效性测试仪、高压开关机械特性测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见耐压值零位校准测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 技质部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 审核组检查了纬七路分公司的已识别的重要测量过程12个：镀银层检测、工频耐压干试、绝缘电阻检测、耐压测试仪零位校准过程、电流互感器变比测试、爬电比距检测、雷电冲击试等个重要测量过程，查看了编制的耐压测试仪零位校准等控制规范，一年来能按照控制规范要求进行控制，抽查重要测量过程：耐压测试仪零位校准过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录，详见耐压测试仪零位校准过程《测量过程控制检查表》及附件《耐压测试仪零位校准过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 技质部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认验证记录表》，抽查了耐压测试仪零位校准过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《耐压测试仪零位校准过程监视统计记录表》及《耐压测试仪零位校准过程质控图》。 | 技质部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年8月24日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年9月2日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业吴玉琴常务副总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代张伟汇报了体系运行情况。常务副总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 办公室 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的三个次要不符合项： 1.检查乐清分公司检测室硬度计配备的标准硬度块编号5588，检定日期2015.5.7,有效期至2017.5.6,已超过有效期，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。 企业采取的纠正措施：企业重新购买了一块标准硬度块，编号429HV0.2V156-30，检定日期2019年8月，有效期至2021年7月，满足要求。 2.检查成套分公司仓库的编号03082，0-300kg,Ⅲ级电子台秤，未检定、校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。 企业采取的纠正措施： 企业因地址变更，厂房搬迁合并，原两个仓库合并成一个仓库，电子台秤共3台，原编号03082，0-300kg,Ⅲ级电子台秤报废处理，提供了《测量设备报废申请表》，经相关领导签字同意作报废重处理，仓库现有两台电子台秤满足使用需求，检查了两台中的一台出厂编号201902262356，型号TCS-200,校准日期2020年11月20日，有效期至2021年11月19日，满足要求。 3.检查采购部（互感器分公司）未能提供测量设备检定/校准机构和产品外送实验室的供方评价材料，与企业规定的DG-MSP-12-2019《外部供方管理控制程序》要求不符，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.4 条款。 企业采取的纠正措施：提供了对测量设备检定/校准机构和产品外送实验室的4家外部供方（乐清市质量技术监督局、国家变压器质量监督检验中心、广东省电子电器研究所、中国电力科学研究院）的相关资质及授权开展的检测、校准项目附件及《合格供方的清单》、《外部合格服务方的清单》、《供方年度业绩评定表》，满足要求。 上年审核中确定的三个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 技质部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本能采用法定计量单位，有个别的质量记录法定计量单位书写不规范如“kV”,写成”KV”,已与相关部门沟通，及时进行了纠正。根据国家新的强制检定计量器具管理目录，企业有用于安全防护的压力表9只，属强制检定器具，均已进行了检定，在有效期内使用，抽查看了Y-100,TQ10176766,0-1MPa压力表的检定证书，检定日期2020年8月28日，有效期至2021年2月27日，满足要求。 | 技质部 生产部 办公室 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查DG-MSM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，企业现在的三个分公司是独立核算管理模式，查有具体指标可测量，查纬七路268号、纬十九路288号分公司的 2020年DG/CL-5.3-01《测量管理体系质量目标统计表》，由各分公司技质部统计考核至今年三季度，均达标。 | 技质部 |  |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 纬七路268路：抽查高压开关柜出厂检验报告，出厂编号2009H025,产品型号KYN28-12,柜编号1-G1,,检验项目、标准要求、检验结果合格，检验结论：本产品经检验合格，符合GB/T3906-2006 标准，准予出厂，检验员段文文，批准人舒宗英，出厂日期2020.10.16，信息齐全，完整，满足要求；抽查外购材料检验规程，产品型号（H）RW12-12,检验依据GB/T5585.1~2-2018，镀银层厚度20um,《镀银层测试报告》测试日期2020年5月16日，测量7个点的平均值镀银层厚度26.87um,每点的厚度均大于20um，记录保存完整。 纬十九路：抽查电流互感器出厂检测报告中，产品规格LZZB11-10、检验结果各项都符合要求、依据标准GB/T208040.1-2010、GB/T208040.2-2014现行版本，检验员郞欢、审核员林彬、检验日期2020年11月，检验结论准予出厂，信息齐全、完整。 | 生产部 技质部 |  |
| 10 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制的《外部供方管理控制程序》规定了外部供方评价要求，技质部和采购部每年负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《合格供方台帐》、《合格供方评价表》，原检测供方：乐清市质量技术监督检测院、温州市计量技术研究院，广东电子电器研究所等，并对供应商、外部校准机构、检测机构 进行选择、确认评价，对供方进行管理，符合要求。 一年来外部供方增加了上海捷祥测控技术有限公司、浙江科鉴启计量校准有限公司查看了这两家的资质、授权开展的校准范围进行了评价，外部资质满足要求。 | 技质部采购部 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于招投标。 | 办公室 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况： 2020年3月13日营业执照进行了如下变更： 原来注册地址：“浙江省乐清经济开发区纬五路208号”、生产地址“浙江省乐清经济开发区纬十九路288号”、“乐清经济开发区纬十八路288号” 、“乐清经济开发区纬十五路228号”。 变更为：注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬七路268号，（另设分支机构经营场所：“乐清市乐清经济开发区纬五路208号”、“乐清市乐清经济开发区纬十九路288号”）。 企业的经营范围及其他内容无变更。 详见《认证证书信息变更申请书》。 | 办公室 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2020年1月- 10月合计约耗能126.5吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 |  |
| 14 | 安全环保控制 |  | 企业提供了每年委托第三方对特种设备进行检验； 抽查了检验报告；特种设备曳引与强制驱动载货电梯，产品编号XW16-H-03332，检验结论合格，下次检验日期2021年11月，检验单位：温州市特种设备检测科学研究院； 安全阀A28H-16，编号 00048，检验日期2020年8月27日，有效期一年，检验机构：温州市特种设备检测科学研究院，检验结论合格。 企业提供了职业病危害因素检验检测与评价报告，报告编号ZJJK-GZ-20200439,检测类型定期，检测单位：浙江锦康检测科技有限公司，检测项目噪声，检测结果：生产车间打磨岗位、电焊岗位噪声合格，检测日期2020年08月18日。提供了厂界环境噪声检测报告、生活污水检测报告、环境空气检测报告，检测日期2020年08月10日，检测结论符合相关标准的要求。 | 办公室 |  |