测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 湖南金龙潍微科技股份有限公司

编    号：   0231-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 湖南金龙潍微科技股份有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址：长沙经济技术开发区东十路2号办公楼三楼301室

企业活动范围和场所： 长沙经济技术开发区东十路2号办公楼三楼301室

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4.0 (人.日)，现场人日 3.0 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-11-29 8:00:00至2020-11-29 17:00:00。

现场审核： 2020年11月30日上午至2020年12月01日下午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞠录梅 | 女 | 组长 | 13963660082 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0234 |
| 宋云龙 | 男 | 组员 | 13910650383 | 审核员 | 中认协评[2019]106号ISC[S]0307 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 刘心奕 | 李成 | 王玲妹 | 李庆田 | 江文涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 管理者代表 行政部 | 生产质量技术中心 | 市场服务部 | 销售部 | 采购部 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》。

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》。

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门： 远传智能水表的生产、销售和服务及相关活动。

12、文件审核情况说明：

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

湖南金龙潍微科技股份有限公司 成立于2019年05月13日，法定代表人为田加双，注册资本为壹亿元整人民币，营业执照上住所为长沙经济技术开发区东十路2号办公楼三楼301室。营业执照的登记时间为2020年7月10日，营业期限为2019年05月13日至2069年05月12日，法人资格满足要求。测量管理体系覆盖的产品及活动范围为: 远传智能水表的生产、销售和服务及相关活动。该公司于2020年03月11日，型号为LXSK-TGL、LXSK-TGN、LXSK-SGL、LXSK-SGN的无线远传水表获取了湖南省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，批准号为2020F111-43。企业产品执行标准为: JJG162-2009《冷水水表》等技术标准，现行标准有效。企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年5月16日，发布并实施企业测量管理体系JLWWCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和JLWWCL-CX(01-20)2020《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为生产质量技术中心，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它5个部门及生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理的6项职责，最高管理者的9项职责，主要计量职能部门——生产质量技术中心的21项职责。并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核，审核组认为：该企业的企业相关资质，符合国家和行业的法律法规有关规定。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。

12.3.1、企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了14个测量过程，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，记录信息完整，符合要求。重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，为现场审核提供关注。识别重要过程6个，关键测量过程2个，编制了《冷水水表电压变化测量过程控制规范》。

12.3.2、检查了企业的配备的《测量设备台账》和《测量设备计量确认明细表》，对9台测量设备进行了计量确认，企业对《冷水水表电压变化测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.3、检查了企业《计量确认验证记录表》，对2个关键过程的测量设备和检测特性进行了计量验证。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年9月14日-9月15日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表刘心奕亲自参与审核。内审组对公司的主管领导、5个部门和生产车间，进行了全要素的审核。此次内审中，共发现1个不符合项。有关责任部门生产部，制定了纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成。2020年9月26日，内审中发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业于2020年10月26日根据测量管理体系评审计划，开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理程李灿新主持，管理者代表刘心奕汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的测量设备管理的有效性及实施情况，测量过程识别及管控等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改，已识别了重要过程6个。

13、现场审核情况：

审核组于2020年11月30日到12月1日上午，利用1.5天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业5个部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司远传智能水表的生产、销售和服务及相关活动。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《冷水水表电压变化测量过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员13人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别14个测量过程，6个重要过程，《冷水水表电压变化测量过程》等2个测量过程被列为关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有9台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；生产质量技术中心负责测量设备全过程管理。每年度质量部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。

13.2、编制了《合格供方名录》，企业委外校准服务机构共有1家为“湖南省计量检测研究院”，查《 检定校准服务供方评价表》已进行资质评价。检定/校准服务机构资质满足要求。抽查《测量设备合格供方名录》，测量设备供应商为“山东三宇智能装备有限公司”等5家，主要供应水表检定装置、游标卡尺、千分尺等测量设备，资质满足要求。抽查《 检测设备供方评价表》1份，抽查《测量设备供方资质调查评价表》1份，已对水表检定装置等测量设备的外部供方“山东三宇智能装备有限公司”进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。

13.3、质量目标完成情况：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业已对2020年6月-10月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。2020年9月对公司内外部顾客进行了满意度调查，共发出6份调查表，外部2份，内部4份，收回6份，顾客满意度为98.17%，完成顾客满意度大于95%的目标值。

13.4、本次审核共出具次要不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合01：查生产质量技术中心检测现场使用的技术标准 JJG162-2009《冷水水表》未盖受控章。不符合GB/T19022-2003 标准6.2.1 程序 条款。

不符合02： 查检验现场2020年11月10日的“检定记录”1份；记录编号：20201110001，表号为2020025643，没有检验依据和检验设备信息。不符合GB/T19022-2003 标准7.2.4（a）条款。

13.5、现场重点抽查了《冷水水表电压变化测量过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到“湖南省计量检测研究院”，其计量授权证书号为（国）法计（2017）01029，随机抽查5件测量设备，企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.7、测量过程控制

13.7.1、查关键测量过程控制：《冷水水表电压变化测量过程》，详见附件《测量过程检查表》；

13.7.2、现场重点抽查了《冷水水表电压变化测量不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确，详见附件《冷水水表电压变化测量不确定度评定报告》；

13.7.3、现场重点抽查了《测量过程有效性确认记录》1份、测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》和附件《测量过程系统控制监视分析表及控制图》。

13.7.4、企业主要耗能为电和水；2019年11月-2020年10月能耗为：电：6755kWh,折标煤0.830吨标煤；水：51吨，折标煤0.0044吨标煤,共消耗0.834吨标煤。不是重点用能单位。

14、审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年11月29日的文件审核和2020年11月30日-12月01日现场审核情况， 审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，湖南金龙潍微科技股份有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建立健全公司测量设备有效性管控方式，按工艺要求合理配备测量设备；

15.2、增加企业测量过程的识别项目；明确测量手段、测量方法和监控方法；

15.3、制定可操作性的检验文件，根据企业需求增强检测频次，提高质量监控手段；

15.4、加强内审员外出取证培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16、其他需要说明的事项:

无其他需要说明的事项

17、审核组组长（签字）：                                日期：

18、审核组成员(签字)：                                  日期：

19、审查人员（签字）：                                  日期：

20、法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21、北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：