编号：0205-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 无锡康宇水处理设备有限公司 | | | | | 审核员 | 李俐 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品管部 | 压力表 | 1034 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表组 | 宜兴市计量检定测试所 | 2020.10.16 | √ |
| 品管部 | 耐震  压力表 | 1297 | （0-25）MPa | 2.5级 | 0.4级精密压力表组 | 2020.10.16 | √ |
| 品管部 | 压力表 | 3350 | （0-4）MPa | 1级 | 0.4级精密压力表组 | 2020.10.16 | √ |
| 品管部 | 压力表 | 3523 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表组 | 2020.10.16 | √ |
| 品管部 | 压力表 | 4197 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表组 | 2020.10.16 | √ |
| 品管部 | 压力表 | 8565 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表组 | 2020.10.16 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 01 | 3m | ±0.2mm | ±0.03mm  标准钢卷尺 | 2020.10.13 | √ |
| 生产部 | 耐电压  测试仪 | 09131 | VG2672 | 5.0级 | ±1%耐电压测试仪校验仪 | 2020.11.19 | √ |
| 生产部 | 接地导通电阻测试仪 | 1410012 | VG2678A | 5.0级 | 模拟交直流标准电阻器 | 2020.11.19 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 9-17060620 | （0-300）mm | ±0.02mm | 5等量块 | 2020.11.13 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司未建立计量标准，测量设备送至宜兴市计量检定测试所检定、校准，抽查10台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年 11月24 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |