编号：0205-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 无锡康宇水处理设备有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 综合部 陪同人员:程晋波 |
| 不符合事实描述：查编号：MAG5100W-MAG6000电磁流量计，2020年7月28日由上海捷祥测控技术有限公司进行了校准，综合部未对由上海捷祥测控技术有限公司的校准能力进行评价并确认。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准6.4条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.11.24 |
| 纠正措施:综合部立刻收集上海捷祥测控技术有限公司的能力证明材料并实施评价和确认企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期: |

可另附页