编号：0203-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 七星瓢虫环境科技(苏州)有限公司 | 审核员 | 李俐 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/允许误差 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生技部 | 数字压力计 | 181016018 | MIK-Y29*0* | 0.4级 | 0.05级多功能校准仪 | 昆山恒准技术服务有限公司 | 2020.10.23 | √ |
| 生技部 | 绝缘电阻测试仪 | R038180111 | TH2681A | *U*rel=0.7%k=2 | ±0.05%直流电阻箱 | 2020.10.27 | √ |
| 生技部 | 数显卡尺 | C1110085415 | 0-200mm | ±0.01mm | 量块4等 | 2020.10.27 | √ |
| 生技部 | 数显扭矩仪 | 0000629 | HP-50 | 1.0级 | ±0.02%力值砝码 | 2020.10.27 | √ |
| 生技部 | 泄漏电流测试仪 | RK75W-BEAB012 | RK2675W | ±0.95mA | ACA：±0.06%数字多用表 | 2020.10.27 | √ |
| 生技部 | 流量计 | 7447 | （0.3-3）L/min  | ±4.0%FS | 0.5级气体流量校准器ACV：±0.06% | 苏州市计量测试院 | 2020.10.28 | √ |
| 生技部 | 氮中异丁烯气体标准物质 | 瓶号：97011088 | 8L51.4ppm | U: ±1%k=2 |  | 液化空气（上海）压缩气体有限公司 | 2020.7.13 | √ |
| 生技部 | 氮中氯化氢气体标准物质 | 瓶号：183512053 | 8L4.8ppm | U:±1%k=2 |  | 2020.7.2 | √ |
| 审核综合意見：公司未建立计量标准，测量设备送至苏州市计量测试院、昆山恒准技术服务有限公司检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020年11 月25-26 日审核员签字： 部门代表签字： |