编    号：0074-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__湖北华阳汽车变速系统股份有限公司__

审核员：

审核日期： 2020年12月02日 上午至2020年12月03日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年9月20日-21日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司8 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个不符合项。查《测量管理体系内审报告》2份，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。企业于2020年10月18日按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 查《2020年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2020年10月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理陈伦红主持，管理者代表姚世煜和生产部及各部门主要负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出进一步加大测量管理体系的管理力度，对关键工序和质量控制点工序上的测量设备进行监督检查等问题，已落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 质量部 公务人事部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7. 2.3测量过程的实现 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视，2020年无新增关键测量过程。 查《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程》，制定了《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程控制规范》。查《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程系统控制监视分析表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查质量部计量室2020年11月26日“千分尺检定记录”，核验人员未签字，经确认，目前只有一名检定校准人员，未配备核验人员，人员能力不满足要求。不符合认证审核准则条款号：7.2.3（e）测量过程实现的要求。 | 生产部 技术部 质量部 | 不符合02 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系年度质量目标分解考核表》和《2020年测量管理体系计量目标完成》已对.，查内部顾客满意度目标值为≥95%，2020年共调查内部客户59个，客户满意度为96%，年度质量目标完成情况较好。 查《2020年职工培训计划》，企业在2020年10月31进行完成了“统计过程控制（SPC）应用”培训。已对培训进行评价。 | 生产部 技术部 公务人事部 采购部 装备部 物流部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查不符合01的整改，已对变速器壳体工序20中孔径尺寸Φ72（-0.015/0.040）,更换（50-160）mm的内径千分表，满足该尺寸检测参数要求。符合要求。查不符合02整改，已将变速器壳体工序现场使用的编号为501L7-133内径百分表及时送修，并完成计量确认。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 生产部 技术部 质量部 | 否 |
| 5 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司2020年无新增供方。 企业委外检定/校准服务机构共有2家为“十堰市计量检定测试所”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”，查《检定校准服务评价表》已进行资质评价。检定/校准服务机构资质满足要求。 查《检测设备合格供方表》，测量设备供应商为山东莱州华银试验有限公司等11家，分别供应硬度计等测量设备已对硬度计外部供方山东莱州华银试验有限公司进行评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 生产部 采购部 | 否 |
| 6 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业428台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业建立最高计量标准6项，“卡尺量具检定装置”、“测微量具检定装置”、“指示表量具检定装置”、“精密压力表标准装置”发证日期为2018年7月21日，有效日期为2022年7月20日，“光滑极限量规检定装置”、“温度二次仪表检定装置”发证日期为2019年8月6日，有效日期为2023年8月5日，检定装置涉及的标准器及辅助测量设备均已溯源，企业开展相应的量具仪表的内部检定和校准，符合要求。其他未建立计量标准的用于检测的所有测量设备均委外送检到“十堰市计量检定测试所”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”等机构进行检定、校准。“十堰市计量检定测试所”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）C001号、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2014）C101号。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。 规定了15台件测量设备列入强制检定.查编号880469，型号规格为8块（125-500）mm的量块，检定证书编号为818003952-001,检定日期2020年11月11日，有效日期2021年11月10日。检定机构为“十堰市计量检定测试所”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）C001号。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 生产部 技术部 质量部 | 否 |
| 7 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场招标加分及企业形象广告宣传。 | 生产部 销售部 公务人事部 | 否 |