编号：0045-2016-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 审核员 | 余慧 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部 | 带表游标卡尺 | LS-D2-04 | O-200mm | ±0.02mm | 量块：4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年03月23日 | √ |
| 质量部 | 百分表 | LB-P2-01 | 0-10mm | 任意0.1mm:0.005mm | 百分表检定仪U=0.4μm k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年03月23日 | √ |
| 电梯事业部 | 扭矩扳手 | 16000271 | WCS3-030 | *U*rel=0.8% *k*=2 | 数显扭矩仪0.3级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年03月23日 | √ |
| 体系部计量室 | 电子数显弹簧拉力试验机 | F-L-01 | SD-5000 | *U*rel=0.37% *k*=2 | 标准测力仪0.3级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年11月25日 | √ |
| 仓库/物流 | 电子汽车衡 | 22000898 | SCS-120t | III级 | 衡器检定装置M1级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020年3月04日 | √ |
| 行政部 | 可燃气体检测报警器 | 5 | SH2021 | *合格* | *检定装置U*rel=1.5% *k*=2 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020年5月25日 | √ |
| 设备部 | 膜盒压力表 | / | （0～10）kPa | *U*=0.8%FS*k*=2 | 数字压力计：0.05级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020年3月05日 | √ |
| 资产与设备部 | 工业压力表 | 78325 | （0～0.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020年3月05日 | √ |
| 审核综合意見：企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年11月28日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**