编号：0045-2016-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 原材料称重测量过程 | 企业部门 | 体系部计量室 |
| 被测参数要求 | 参数M | (1000-4500)kg | 导出计量要求 | 最大允许误差 | 5kg |
| 公差T | ±15kg | 允许不确定度 |  |
| 其他要求 |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量设备最大允许误差 | 其他特性 | 是 |
| 1. 电子吊钩秤 | (0-5)t |  | ±3kg |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | / | - |
| 测量方法编号 | 《XD.C-239原材料检验规范》 | 是 |
| 环境条件 | 温度（-10～40）℃；相对湿度:45%～75% | 是 |
| 操作人员姓名 | 顾晓玲 | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 见附件 | 是 |
| 有效性确认方法 | 见附件 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见附件 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 见附件 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020年11月28日 审核员：余慧 企业部门代表：