编号：0061 -2018-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 光缆外径测量 | | 被测参数要求(含公差) | | | 0.9mm±0.05mm | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | 作业指导书 | | | | |
| 计量要求导出方法   1. 光纤外径要求控制在:0.9mm±0.05mm 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.05×1/3=±0.017。（取1/3）；   3. 测量范围要求满足0.5-2mm的要求 | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | | 设备特性  (示值误差等) | 校准证书编号 | | 校准日期 |
| 数显卡尺 | 0-150mm | | ±0.02mm | TYLS1912181936-001 | | 2020.10.22 |
| 计量验证记录  1、选择测量范围：数显卡尺测量范围为(0--150)mm，测量范围满足要求。  2、计量验证：采用能力指数法：  ，。  验证合格，符合要求。  验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字：芦国斌 验证日期：2020年10月25日 | | | | | | | |
| 审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2. 计量要求导出方法正确； 3. 测量设备的配备满足计量要求； 4. 测量设备经过检定； 5. 测量设备验证正确。   审核人员意见：  受审核方代表签字： 审核日期：2020年11月29日 | | | | | | | |