编    号：0061-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江苏通鼎宽带有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 11月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业0-200mm数显卡尺、绝缘电阻测量仪、光功率计、耐电压测试仪、插回损测试仪、（0-2.5）MPa工业压力表等6台测量设备均分别经过苏州市吴江区检验检测中心和苏州计量测试院、中国赛宝实验室等进行检定/校准，均在有效期内 查现场测量设备和实验室测量设备已粘贴标识,测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质量部 钣金部 器件部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了09CX008A《测量管理体系记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：缆线原材料进厂试验记录，编号为JL／JY－０３５／AO，记录了批号、规格型号、检验项目、方法和检验设备型号、数据、检验环境条件和检查结果并有检验和核准人员签字。时间2020年6月30日 。 查：工艺过程检验情况：光分路器（PLC）工序检验记录，编号JL/JY-004/AO，依据：光分路器工序检验规范，列出测试仪器清单，记录了规格型号、时间、检验项目、检验要求、检验结果，有检验员台献献、审核周海霞签字。 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 质量部 钣金部 器件部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业查见企业计量器具总台帐共700件，进行ABC分类管理。《测量过程及控制一览表》，共有51个测量过程，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查光缆外径测量过程，测量要求识别正确，配备的数显卡尺由苏州赛宝校准技术服务有限公司校准。测量设备已验证，方法正确。 | 质量部 钣金部 器件部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程光缆外径测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质量部 钣金部 器件部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了09CX017A《测量不确定度管理程序》查重要测量过程光缆外径测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质量部 钣金部 器件部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划和规定程序进行定期确认，对关键测量过程按照控制规范的频次进行持续监视和记录。 | 质量部 钣金部 器件部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》的规定，对强制检定的测量设备按期实施检定。目前公司储气罐的压力表和汽车衡已按照标准要求，进行强制检定和A类管理，均在有效期内使用，满足要求。 | 质量部 钣金部 器件部 | 否 |

| 8 | 安全环保管理 |  | 安全环境管理：企业注重安全环保工作，委托具有资质的第三方检测单位苏州华测检测技术有限公司对废水、废气和噪声进行测试。 查见检测报告，编号A2200200514201CHRI，检测日期：2020.08.28，检测依据《污水综合排放标准》GB8978-1996表4、《工业企业挥发性有机物排放标准》DB12/524-2014和《工业企业厂界噪声排放标准》GB123448-2008标准。 检测数据显示；废水、废水和噪声排放符合国家标准要求。 | 设备部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |