编号：0232-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：广东美的制冷设备有限公司 不符合报告编号：2020120201 |
| 企业下属部门:电子分厂 陪同人员：陶勇 |
| 不符合事实描述：  抽查电子分厂表面电阻测量过程，电子分厂未能提供该过程的计量要求识别记录。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 4总要求\_  不符合程度： 主要不符合； 次要不符合\_\_√；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业职能部门代表（签名） 日期:2020-12-02 |
| 纠正措施:  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

编号：0232-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：广东美的制冷设备有限公司 不符合报告编号：2020120202 |
| 企业下属部门:总装一分厂 陪同人员：梁焯林 |
| 不符合事实描述：  抽查总装一分厂内过程检测中：外机检测室内使用检测系统 “外机自动检测系统（HK）2.2”:内高压压力和低压压力使用的计量单位“Mpa”有误。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 7.3.2溯源性\_  不符合程度： 主要不符合； 次要不符合\_\_√；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业职能部门代表（签名） 日期:2020-12-02 |
| 纠正措施:  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |