受理编号：0232-2020

审核员现场审核记录

企业名称：广东美的制冷设备有限公司

审核员：                           审核日期：  2020年11月30日－12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台账，并已识别、控制和实现主要测量过程，并对关键测量过程进行不确定度的评定。现场查看公司的《计量要求台账》。导出方法基本正确。处理计量纠纷，实施计量奖惩。 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 查：总装二分厂、的安全性能综合测试仪器（出厂编号1302524）经过顺德区质量技术监督检测所进行校准，已粘贴检定合格证，校准日期2020年05月13日。标识符合要求。钣配分厂的电导率仪器（出厂编号：041845）经过中国赛宝实验室进行校准，校准日期2020年05月31日。标识符合要求。 | 总装二分厂、钣配分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查：钣配分厂的数显卡尺（出厂编号K18D226730），由中国赛宝实验室计量检测中心进行校准，已纳入测量设备台账中。查：散件分厂的测厚仪器（编号2050S）经过顺德区质量技术监督检测所进行校准，已粘贴检定合格证，并纳入测量设备台账中。 | 钣配分厂、散件分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 查：钣配分厂的作业环境，无特殊要求。 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 查：总装二分厂泄漏电流测试仪（规格：7623,出厂编号1331322），由佛山市质量计量监督检测中心检定，能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期2020年10月22日，确认人李昌勤，确认结论：验证合格。有计量设备确认表（编号：KFG10.0010-001）。 | 总装二分厂 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司按照《计量确认控制程序》规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 总装二分厂、 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；公司已对测量过程进行分类管理。但钣配分厂、总装二分厂、散件分厂均不涉及关键测量过程。 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司通过《测量不确定度评定程序》进行管控，抽查分体挂壁式空调器电气强度测量结果的不确定度评定报告。符合要求。 | 总装二分厂 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂测量设备通过外部校准进行量值溯源。 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 抽查：钣配分厂、总装二分厂、散件分厂的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 暂未发现不合格测量设备。 | 钣配分厂、总装二分厂、散件分厂 | 不列入 |