附录B

SF-3000录井仪立压测量单元压力校验不确定度评定

测量过程：SF-3000录井仪立压测量单元压力校验

测量方法：对SF-3000录井仪立压测量单位加压力至40MPa时，测量值在（39.2-40.8）MPa间。

测量设备：ZHT-5600压力校验台，测量范围（0-60）MPa，Urel=1.0%(k=2)

建立数学模型

f=m 式中：f为被测立压测量单元的压力；m为压力校验台显示的压力值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用ZHT-5600压力校验台,在连续升压至40MPa测量10次，每次取正、反行程的平均值，得到一组测量值为：40.1MPa，40MPa，40.2MPa，39.8MPa，39.9MPa，40.1MPa，39.7MPa，40.3MPa，40MPa，40.1MPa。

平均值  =40.02MPa

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.18MPa

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1=Sn=0.08MPa

2. 压力校验台的误差引入不确定度u2

压力校验台的最大示值误差为±0.1MPa，按均匀分布，

包含因子k=3，所以

u2=0.1/3=0.06MPa

3.回程误差,每次直接泄压至0,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.1MPa

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×=2×0.1MPa =0.2MPa

相对不确定度为:  =U/4=0.2/4×100%=5%

满足要求！                 2020.11.29