测量设备溯源抽查表

编号：0234-2020

| 企业名称 | 延安思凡石油设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 焦秀伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 车间 | 压力校验台 | 190188 | ZHT-5600 | Urel=1.0% (k=2) | 精密数字压力表 U=0.02%FS,k=2 | 佛山市广电计量检测技术有限公司 | 2020.11.3 | √ |
| 车间 | 电导仪检定装置 | 20022 | ESC-Ⅵ型 | Urel=1.0% (k=2) | 电导率检定装置 | 广东省电子电器 研究所 | 2020.6.23 | √ |
| 车间 | USB实时频谱分析仪 | 201602 | 泰克 RSA306B | 频率1*109 电平0.2dB (k=2) | 频率计 数字信号发生器 | 广东省电子电器研究所 | 2020.6.23 | √ |
| 车间 | 可调直流电源 | 1903425 | SS-6010KD | 直流电压： Urel=0.1%～0.7%，k=2 直流电流： Urel=0.2%～0.6%，k=2 | 61/2数字多用表 | 佛山市广电计量检测技术有限公司 | 2020.11.3 | √ |
| 车间 | 直流电源 | 20485 | 吉时利2268-100-8 直流电源 | U=0.3%(k=2) | 数字多用表 | 广东省电子电器研究所 | 2020.6.23 | √ |
| 车间 | 双通道数字存储示波器 | 1907832 | 泰克 TBS1102B | CH1 ±0.02мΩ CH2 ±0.02мΩ | 高压探头 示波器 Urel=0.33% (k=2) | 佛山市广电计量检测技术有限公司 | 2020.11.3 | √ |
| 质量部 | 万用表 | 188543 | VC890C＋ | 交流电压： Urel=0.3%～0.09%，k=2 交流电流： Urel=0.05%～0.14%，k=2 | 高阻箱 单相交直流标准源 直流电阻箱 | 佛山市广电计量检测技术有限公司 | 2020.9.4 | √ |
| 审核综合意見： 抽查企业7台测量设备均送检至有相应资质的佛山市广电计量检测技术有限公司、广东省电子电器研究所检定/校准，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月29日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |