**测量设备溯源抽查表**

编号：0111-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 苏州震纶棉纺有限公司 | 审核员 | 余慧 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 品质部 | 缕纱测长机 | LSCCY-01 | YG086 | U=1.1mm(k=2) | U=0.09mm(k=2) | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020. 5.15 | √ |
| 设备部计量 | 工业压力表 | 11119142 | （0～1）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020.10.29 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 00909262 | XY200C | Ⅲ | E2等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020. 5.14 | √ |
| 品质部 | 温湿度计 | / | HTC-1 | U=0.4℃U=1.7%RH(k=2) | 露点仪：±0.1℃±0.2℃DP | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020. 9.18 | √ |
| 品质部 | 纱疵分级仪 | SCFJY-01 | YG072A | 23级 | II级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019. 5.09 | √ |
| 车间 | 电子平台秤 | 11804149576 | XK3190-A12+E | Ⅲ | M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020. 5.12 | √ |
| 品质部 | 单纱强力试验机 | 037 | YG021N | MPE:理论质量×(±0.1%) | Ur=0.1%(k=2) | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020. 5.15 | √ |
| 生产部 | 纱线捻度仪 | SXNDY-01 | Y331N | U=0.01（k=2） | U=0.2cNK=2 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.5.9 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年12月2日审核员签字：  部门代表签字： |