编    号：0112-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 苏州海宏水泥制品有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 12月3日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业汽车衡、电子台秤、数显卡尺、水泥压力试验机、混凝土贯入阻力仪、万能材料试验机等6台测量设备均分别经过苏州市吴江区检验检测中心和苏州计量测试院等进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备虽进行了检定/校准,但计量确认标识未及时更新，有的贴的是合格证。已向企业提出.测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了HH/CX08-2019《质量记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：原材料进厂试验记录，钢材力学性能检验记录表,编号检字H201028，记录了钢材类别:PC钢棒,试验项目:镦头抗拉,试验时间2020.10.31、记录了荷重、强度等检验数据和检查结果并有检验员章琦签字。 查：过程检验情况：硂试块抗压强度原始记录，记录硂编号、成型和试压时间、荷载、强度等纺、班次等参数。 查：出厂检验报告：预应力混凝土桩钢材检验报告,编号H201028 评定依据：GB/T5223.3-2017，JG197-2006，GB/T13476-2019，检测方法：GB/T21839.记录了编号，尺寸、拉伸、弯曲检验项目和实测数据，检验结果和检验结论。有检验章琦，审核吴斌，批准胡晓伟签字。检验时间：2020.10.31 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业查见企业计量器具总台帐共66件，进行AB分类管理。《测量过程及控制一览表》，共有43个测量过程，关键测量过程4个，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查混凝土抗压强度测量过程，测量要求识别正确，配备的压力试验机由苏州市吴江区检验检测中心检定。测量设备已验证，方法正确。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程混凝土抗压强度测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了HH/CX17-2019《测量不确定度管理程序》查关键测量过程混凝土抗压强度测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划和规定程序进行定期确认，对关键测量过程按照控制规范的频次进行持续监视和记录。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位，个别记录中力值单位未用小写字母kN。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》的规定，对强制检定的测量设备按期实施检定。目前公司没有强检设备，关键测量设备实施A类管理和检定，在有效期内使用，满足要求。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以电为主，2019年全年折合耗能约790万度。约0.097万吨标煤，不属于重点耗能企业。企业配备的能源计量器具满足要求。 |  |  |
| 9 | 安全环保管理 |  | 安全环境管理：企业注重安全环境工作，废气、噪声均委托有资质的江苏国测检测技术有限公司进行检测，检测日期：2020.11月 检测结论；废水、噪声排放符合国家标准要求 |  |  |