编 号：00192017QEO/0062-2017-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 管材壁厚尺寸测量 | 被测参数要求(含公差) | （12+0.1）mm |
| 被测参数要求识别依据文件 | GB/T13663.2-2018 |
| 计量要求导出方法（可另附）1、 测量参数公差范围：Ｔ=1.0mm△允≤1/3Ｔ=1.0mm×1/3=0.33mm 1. 测量范围：0~80mm
2. 测量设备校准不确定度推导：

=0.33×1/3=0.11mm |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 检定证书编号 | 检定日期 |
| 游标卡尺  | (0-150)mm | ±0.03mm | 20082068 | 2020.08.20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录1. 测量设备的测量范围(0-150)mm，满足计量要求的测量范围：0~80mm的要求；2. 测量设备最大允许误差±0.03mm，满足计量要求0.33mm的要求；3、测量设备经检定合格，计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。验证结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 验证日期：2020 年 12 月20 日 |
| 认证审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。审核员意见：企业代表签字： 审核日期：2020 年12 月 20 日 |