## 监控记录
附C 配电箱壳体主接点电阻测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 配电箱壳体主接点电阻测量 |  |  | 被测参数: |  | 接地电阻≤100mΩ |  |  | 允许偏差： |  | ±17mΩ
测量仪器： |  | 接地导通电阻测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-200)mΩ |  |  | 最大允许誤差： |  | ±5mΩ
核查物件: |  | 主接地点 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台接地导通电阻测试仪按期测量同一类型的主接地点
日 期： |  | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2020-08-30 | 2020-09-12 | 2020-09-20 | 20209/30 | 2020-10-09 | 2020-10-17 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-11-20
测 量 值 | 1 | 27 | 20 | 27 | 21 | 19 | 20 | 27 | 21 | 21 | 27 | 27 | 21
| 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21
| 3 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19
| 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21
| 5 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20
平均值(X) |  | 21.4 | 20 | 21.8 | 20.2 | 19.6 | 20 | 21.4 | 21.6 | 20.2 | 21.4 | 22.8 | 20.4
全距（R) |  | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2
| X | 20.9 |  | UCLx=X+A2R |  | 23.7369 |  | 2020-10-09: A2; 2020-10-17: 0.577; 2020-11-02: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 4.9167 |  | LCLx=X-A2R |  | 18.0631 |  | 2020-10-09: D3; 2020-10-17: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 10.3938 |  | 2020-10-09: D4; 2020-10-17: 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
UCLx |  | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369 | 23.7369
LCLx |  | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631 | 18.0631
R均值 |  | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167
UCLr |  | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 付艳宇 |  |  |  |  | 2020-10-17: 审核：; 2020-10-28: 马超

## Sheet1
2.406 | 27 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20