管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：张国生 陪同人员： 曹瑞新 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李京田 审核时间：2020年12月20 日 |  |
|  |  | 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2 ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/ |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES5.3 | 部门主要职责如下： 负责公司目标的统计，目标指标方案执行情况的检查； 负责产品的研发工作； 负责产品开发计划的制定和实施； 项目方案的策划和实施等 负责公司环境因素的识别、汇总； 。。。。。 职责和权限与手册描述基本一致。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | QSE6.2 | 1、产品研发合格率100% 2、固体废物100％分类 3、安全事故发生率为零 提供2020年1月至11月目标完成情况统计表，目标均完成。 对以上的目标指标制定了管理方案： 环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共3项： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置； 2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定3项管理方案：.制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好 b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》） c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。责任部门：综合部，检查人：曹瑞新，资金投入3000元，执行日期：长期 3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。 资金预算费300元，执行部门：各部门，责任部门：管理部，执行日期：长期 上述目标、指标2020年第二、三季度进行考核，考核结果：全部达标，制定的指标和管理方案基本可行 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 提供了《监视和测量设备清单》 有热能表检定装置；热能表检定用恒温槽；标准铂电阻温度计；高精度温度显示仪；高精度数字测温仪；磁铁；绝缘电阻测试仪；直流电阻器；温湿度表；游标卡尺；电子秒表；数字示波器；数字多用表等计量器具. 提供了所有计量器具的检定证书 抽： 设备名称 标准铂电阻温度计 有效期：2022.8.24 标准铂电阻温度计 WZPB-2 2022.8.24 高精度温度显示仪 有效期：2021.1.23 ………. 检定单位北京市计量检测科学研究院. 生产过程使用检定测试软件“德宝科技”，此系统为自主研发使用，不上市。软件主要为校正热力表。软件目前为V1版，近年无更改。系统维护、升级由技术部负责，目前软件使用正常，未出现异常情况。 公司产品中的软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司软件人员编制的测试用软件,该软件代码为《RBJD-20201101-A0》可验证软件符合性。询问部门负责人称，对于测试软件在编制完成后及使用前均进行了验证确认，分别对测试软件的适用性、内容等进行了确认，经验证确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对软件开发进行监视和测量的目的。经过现场查看及与负责人交流得知，公司暂无购买的其他计算机软件用于规定要求的监视和测量。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司进行了如下策划： 一、策划了服务流程： 超声波式热量表，供热管理系统（管理系统软件、抄表器、集中器、采集器）开发、技术服务实现流程图 立项--需求分析--设计（图纸设计：结构设计、电路设计、软件设计）—样机加工--测试---主管部门型式检验、批准—交付—售后服务（系统升级、技术指导等） 管理系统软件：立项--需求分析--概要设计--详细设计—客户确认--测试—验收--交付使用—售后服务（系统升级、技术指导等）。 需确认过程：无 二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。 三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》执行标准《CJ128-2007 热量表》《GB/T32224-2015热量表》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求；策划了《产品测试要求》等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。 四、超声波式热量表，供热管理系统产品通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由交主管部门《北京市计量检测科学研究院》进行例行检验并出示了验收报告。 五、办公生产场所：生产在办公楼内进行，办公设备有电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，生产设备有电烙铁，热风枪，电动改锥，赛娜扁平热风拆焊器，电源等组装工具。公司面积1500平米，占一层楼。办公研发，生产各占一半面积能满足各岗位工作需要。 六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。 七、外包过程：无 策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。 | Y |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司主要开发的型式批准范围内超声波式热量表的开发;供热管理系统（管理系统软件、抄表器、集中器、采集器）的开发，均为企业自主开发研发，根据国标、行标的要求对产品进行研发，技术服务主要为售后技术服务，或软件升级的相关技术改进。 超声波热量表为公司的拳头产品，提供了2019年5月份超声波式热量表的开发;供热管理系统（管理系统软件、抄表器、集中器、采集器）的设计开发整套资料，包括了设计策划、输入、评审、验证、确认、输出等详细的控制情况记录。上次审核时已审核确认以上资料能符合设计开发管理控制的要求，自上次审核以来该项目未发生设计开发变更，询问技术负责人了解如设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准。 自上次审核以来未用新的设计开发项目，企业技术人员没有发生变化，资源设施没有发生变化，保持了原设计开发控制能力，下次监督审核时继续关注新项目的设计开发控制情况 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | a）获得的文件化信息 1）编制了质量《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《项目文档检查标准》《编码规程》《组装作业指导书》《单元测试规范》等作业文件，能够对超声波式热量表的生产及技术服务过程起到指导作用。 提供《生产计划》 对人员职责、软硬件资源、配置项目和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。 2）公司的软件开发，技术服务是依据需求进行、同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ／T188-2004《热量表》GB／T 32224-2015《住宅远传抄表系统》JGT 162-2009GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求； 3）策划了项目文档抽查标准有软件《编码规程》《测试规范》等作业指导书和《设计说明书》等记录。 b）获得和使用监视和测量资源： 公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司测试员编制的测试用例，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。热力表、集中器等硬件研发过程中的监视测量设备见Q7.1.5记录。 可满足策划需要。 c） 实施监视和测量 按《测试计划》对软件、产品开发结果进行测试，通过代码走查、测试及时发生代码问题 。通过服务后的调查及时发现服务过程中存在的问题。 现场提供了已完成项目的软件系统分析缺陷记录、代码走查记录、测试用例检查单、测试报告。记录显示按要求实施了监视和测量。 供热管理系统项目只负责开发与技术服务。 抽企业技术服务报告单：主要是软件版本升级：无现场安装调试内容。 d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境 设备有热能表检定装置、绝缘电阻测试仪、直流电阻器、温湿度表、电脑、打印机、服务器、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、电脑杀毒、数据备份等，计量检测设备均进行了第三方校准，有专人负责，基本可满足日常需要。 e)配备胜任的人员，包括所要求的资格 提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。 软件开发、产品研发、技术服务人员均为相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。 开发人员：张国生 测试：游清辉， 刘阿利等，均为大学本科，软件相关专业毕业，可满足人员能力需求。 f) 需确认过程：经确认，无需要确认的过程。 g)采取措施，防止人为错误 通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施 由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。 h）实施放行、交付和交付后的活动 软件开发、产品研发、技术服务完成后由技术人员将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书、技术方案等均采取移动存储设备拷贝形式进行。 | Y |
| 开发现场 |  | 现场查看研发设备基本能满足服务需要。 办公环境干净整洁，可满足办公需求。 现场有员工正在进行开发工作，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员“游清辉”询问软件开发流程及相关要求，能够较准确回答，满足要求。 查已完成的软件开发项目“供热管理系统”项目开发文档 提供《软件需求分析说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》等文档， 抽查《概要设计说明书》 分别对项目背景、文档范围、参考文档、总体设计等进行了说明。 评审后执行。 另抽查《详细设计说明书》，按要求编制。 研发/设计过程受控 | Y |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | - 标识：公司在规定产品开发和生产，实施产品标识的方式，状态标识：完成/测试中/未完成 软件产品标识：公司名称、作者、版本号等。 标识满足策划要求。 采购的产品以自身的条形码及型号进行标识，软件以版本进行标识。 2、状态标识：合格 不合格 待检 。 3、可追溯性：验收报告→开发记录→设计说明书→合同 可满足追溯要求。 抽查成品标识：超声波式热量表的表号为唯一性标识。一表一号，可实现追溯。 软件程序完成要烧写到印制板集成电路中； 纸质开发文件封面有公司名称、版本、保密等字样。 产品标识分为设备产品的标识和监视测量状态的标识。 产品标识，采取一表一号对应的标签进行标识，注明型号、规格、数量、检验日期等内容。产品生产过程中材料的标识采取原料进货批次号进行标识。 产品检验状态标识规定为：合格、不合格、待检测三类，在现场以标牌作为标识。现场查看，检测状态分别类标识清楚，容易识别，满足要求。 可追溯性：产品验收报告→检测记录→进货检验记录 产品检验记录分为两部分保存, 纸质记录和电子版记录。纸制记录以产品为单位，相关记录保存完好，可追溯性。电子版档案存放于电脑内，分类按文件夹存储，方便搜索查找，以产品名称为单位进行标识。标识清楚、可追溯。 | Y |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 产品现场对包装采取了必要的防护措施，防止造成损坏。首先将面膜贴到透明盖上，撕掉液晶上的灌封胶，密封圈整齐放置在外壳上的密封圈槽中，将透明盖扣到方壳上，扣死，无缝。打上铅封，剪掉多余的线，将卡扣卡上，抄下表号，套上透明袋，放入小纸箱，然后12只表放入一大纸箱内，进行包装。搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。 软件系统调试时对数据进行备份。现场检查，文件标识清楚，分类摆放，防护标识明确。包装、搬运也都符合公司关于产品防护的有关规定 | Y |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 研发过程、体系文件暂无更改需求。有变更需求时应由甲方提出需求，经甲乙上方共同协商后按变更流程进行变更。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 开发主要通过测试方式进行监视和测量。 抽查《缺陷记录表》 问题说明；总线短路后不能自恢复 影响说明；调试时总线有意外短路的可能，短路后不恢复需要大量人力现场断电恢复 提出人；游清辉 提出阶段；测试阶段 解决措施；加入短路恢复机制 解决人；张国生 问题说明；通讯协议不全 影响说明；召测数据不全 提出人；游清辉 提出阶段；测试阶段 解决措施；将协议补全 解决人；张国生 问题说明；上传数据和显示数据不一致，统计数据有出入 影响说明；实际数据与显示数据不一致，显示数据滞后 提出人；游清辉 提出阶段；测试阶段 解决措施；将系统更新时间调节一致 解决人；张国生 验收测试报告； 测试人：游清辉及客户代表 2020年9月30日 测试功能 功能描述 抄表测试 抄表协议实现，最大负载能力以及总线异常自恢复情况 远传测试 能否连接服务器，在基站断线和服务器断线后能否恢复连接 多厂家协议测试 实现不同厂家不同设备互联互通 上位机抄表测试 上位机与抄表设备通讯连接和通讯协议实现 数据统计 在不同时刻数据是否准确，能否及时召测数据和更新数据 权限验证 系统管理人员和服务人员权限是否匹配 档案召测和下发 档案管理 数据库维护 长时间保存数据、数据量过大、时间长、数据库断电等情况下系统能够自动恢复和正常工作 测试结论：功能、性能满足使用要求。 | Y |
| 不合格输出的控制 不合格和纠正措施 | Q8.7 Q10.2 | 查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。 询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 软件测试中的BUG，已全部修复。 内审不符合1项，针对不符合进行了原因分析，制定了纠正措施并验证合格。 | Y |
| 环境因素识别 | ES:6.1.2 | 提供了《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》 识别环境因素时考虑了生命周期的观点、三种时态、三种状态等方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。 重要环境因素：固体废弃物，火灾 环境因素识别、评价准确。 提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、机械伤害等。不可接受风险识别有：火灾、意外伤害、触电。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | Y |
| 环境运行策划和控制 | ES:8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、车辆管理规定等。 运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。公司不容许销售人员自驾办公。 查运行控制情况： 办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时； 办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录； 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。 环境及职业健康的危险源控制过程贯穿整改过程的生命周期 公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收； 查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。 提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。 驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 环境及职业健康安全运行正常 | Y |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 参与公司组织的应急预案及演练活动，具体审核见综合部ES8.2审核记录 | Y |
| 事件、不符合 纠正和预防措施 | QES10.2 | 编制《纠正和预防措施控制程序》。 询问公司事故事件及不符合情况，自体系运行以来，均未发生重大事故、事件及不符合情况，也未发生相关方投诉情况。 查纠正、预防措施实施情况，体系运行以来内审不符合1项，已采取措施并验证符合。公司管理评审及日常检查发现的不符合情况，制定纠正措施及预防措施，并进行跟踪确认，保持记录。 | Y |