附录A

控制器主板工作电压测量过程不确定度评定

一、测量过程：控制器主板工作电压测量过程

二、测量设备：数字万用表  (编号：8808A )

三、建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的工作电压；

m为数字万用表的显示值。

四．测量不确定度分量计算：

1、控制器主板工作电压测量重复性引入的不确定度分量A类：

选择一控制器主板工作电压为5.00V，用数字万用表  (编号：8808A )分别测量10次，得到一组数据：（单位为V）

5.01  5.02， 5.01， 5.03,  5.02，5.00， 5.01， 5.02，5.01， 5.02

x−=5.02

S=i=1n(xi−x)2(n−1)= 0.01

u1= Sn=0.003

2、数字万用表引入的不确定度分量B类：

根据数字万用表2020年09月25日校准证书（电学字20200914-1001）得， Urel=0.003% ( k=2 ) ，则 U=0.003%×5V= 0.00015V (k=2)

u2= U / k =0.0001V

3．合成标准不确定度的计算:

uc=u22+u12≈0.003V

4．扩展不确定度的评定：

扩展不确定度为:  U =k×uc=2×0.003V≈0.06V  (k=2)