编    号：0228-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__郑州永邦测控技术有限公司__

审核员：____________________

审核日期： 2020年12月04日 下午至2020年12月05日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年10月10日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司7个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2020年10月16日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年10月26日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理朱建国主持，管理者代表陈卫涛汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。评审的内容有：测量体系质量目标完成情况；体系职责分配是否合理；内部审核发现的1项不符合项整改纠正问题；测量设备现场管理和测量过程控制的实施情况等问题，落实了质量部等责任部门。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 2 | 企业是否持续识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查《2020年测量管理体系客户满意度分析报告》，共发出客户满意度调查表67份，顾客满意度为99%。企业未收到投诉。销售部、技术部等部门均已识别顾客的测量要求，技术部、质量部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 技术部 销售部 服务部 质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7. 2.3测量过程的实现 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业共有29个测量过程，已对10个重要测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 2020年无新增关键测量过程。 查关键测量过程为《控制器主板工作电压测量过程》，已制定了《控制器主板工作电压测量过程控制规范》。查《控制器主板工作电压测量过程监视统计记录表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查企业对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2020年质量目标完成统计表》，已对7个部门涉及的4项质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。查质量部质量目标完成项目共3项，与《2020年度质量目标分解表》中分解的质量目标项目相符。查顾客满意度目标值为95%，2020年共调查客户67个，客户满意度为99%，年度质量目标完成情况较好。 | 人事行政部 质量部 销售部 技术部 物控部 服务部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查整改记录“测量过程一览表”和“软件测试确认记录”，2个不符合已完成整改。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质量部 物控部 | 否 |
| 6 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司无新增供方。 抽查了《供方评定记录表》1份，已对检定校准服务供方 “河南省计量科学研究院”进行持续评价，评价日期为2020年7月20日，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 物控部 | 否 |
| 7 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？计量？ | 7.3.2溯源性 法制要求 | 查企业未建立计量标准。企业20台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。查企业无强检测量设备。 抽查编号15060324的“绝缘电阻表”，检定机构：河南省计量科学研究院，计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01031号。检定证书填写规范、无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。测量设备溯源至法定计量检定机构、社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。 查“磁致伸缩液位计”的中华人民和国计量器具型式批准证书证书编号：2014F270-41，批准日期：二0一四年十一月二十五日。符合要求。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 查质量部检验现场新进的编号为04000168，型号规格为TL5502A耐压测试仪，未提供出检定校准证书，经确认未送检。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性的要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 不符合02 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 人事行政部 销售部 | 否 |