附录A

喷焊接箍基体硬度检测测量不确定度评定报告

- 测量过程：喷焊接箍基体硬度检测过程

二、测量方法：依GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》

三、测量设备：洛氏硬度计HR-150A，(20-95)HRA，MPEV：2HRA

四、建立数学模型

f=x

式中：f为被测物体的硬度；x为硬度计显示的硬度值

1、输入量不确定度评定

1.1测量重复性引入不确定度u1

用标准值为61.5HRA 的洛氏硬度块在洛氏硬度计上连续测量10次，得到一组测量列为HRA：61.2、61.3、61.4、61.4、61.6、61.3、61.3、61.4、61.5、61.4

平均值=61.38HRA

其单次测量的标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.1135HRA

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： =

1.2.洛氏硬度计误差引入不确定度u2

洛氏硬度计的扩展不确定度U=0.6HRA,k=2，则

u2==

1.3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计。

2．合成标准不确定度的计算:

3．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×0.32HRA=0.64HRA