附录A

柱塞外径尺寸测量过程过程不确定度的评定报告

1、概述：

1.1测量方法：依据GB/T18607-2017石油天然气工业钻井和采油设备 往复式整筒抽油泵和Q/KL03.081-2020《柱塞外径尺寸测量控制规范》。

1.2环境条件：温度23℃；相对湿度48%RH

1.3测量设备：数显外径千分尺，测量范围（25-50）mm，分度值0.001mm,最大允许误差±0.002mm。

1.4、被测对象：柱塞外径尺寸Φ44.45（-0.025/-0.038）mm

1.5、测量过程：将被测管件稳固放置，将千分尺对准零位后，测量柱塞外径尺寸，读取千分尺示值即为柱塞外径尺寸，记录数据，计算平均值。

- 数学模型

ΔL=L                                     （1）

式中：ΔL=柱塞外径尺寸测量结果

L=柱塞外径尺寸读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度。

做A类评定测量：在数显千分尺正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对被测试件连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测量次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L读数值(mm) | 44.418 | 44.419 | 44.417 | 44.419 | 44.418 |
| 测量次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L读数值(mm) | 44.418 | 44.419 | 44.417 | 44.418 | 44.418 |

测得值的算术平均值：x=k=1nxkn＝44.418mm

单个测量值的实验标准差：s=k=1nxk-x2n-1＝0.0008mm

被测量估计值（L(mm)）标准不确定度分量u1：

（L(mm)为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.0008mm

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u2

数显千分尺的示值误差为±0.002mm，服从均匀分布，取α=3，则由测量设备示值误差引入的不确定分量为：

u2=0.002mm3=0.002mm

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.0008mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.002mm |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=0.00082+0.0022=0.014mm

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.0014mm＝0.0028mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.0028mm  k = 2