编     号：0176-2020

现场审核记录

企业名称：山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

审核员： ____________________

审核日期： 2020年12月7日 上午至2020年12月9日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？ | 4.0总要求 | 企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业已识别出了主要产品的测量过程468个，包括“柱塞外径尺寸测量过程”等7个关键测量过程，重要测量过程62个，一般测量过程399个。已将2156台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 | 品管部 技术研发部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了CL/KL 01-2020《测量管理体系手册》，企业已在质量手册中，规定了企业计量职能机构是品管部。 询问接箍厂张凤伟、抽油泵厂韩海明、抽油杆厂张宗丰等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业已识别出了主要产品的测量过程468个，包括7个关键测量过程，重要测量过程62个，一般测量过程399个。 技术研发部、品管部、接箍厂、抽油泵厂、抽油杆厂等部门均已识别顾客的测量要求，品管部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查《柱塞外径尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录》等计量要求导出和计量验证记录等记录，符合要求。 | 品管部 技术研发部 营销部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业CL/KL 01-2020《测量管理手册》中，规定了企业的质量目标6项，质量目标与计量方针一致。 查《测量目标分解》一份，已对企业接箍厂、抽油泵厂、抽油杆厂质量目标进行分解，符合要求。查2020年质量目标完成情况，品管部“关键计量器具确认100%”、接箍厂、抽油泵厂、抽油杆厂“测量过程失控不超过24小时”，已对2020年度的质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况？ | 6.1人力资源 | 查企业Q/CL02.004-2020《人力资源管理程序》，规定了总经理、管代、7个部门及各类计量人员的职责，制定了各类计量人员的能力要求相关规定。 查《2020年测量人员培训计划》，培训内容有7项，查计划2020年8月10日的“关键测量过程控制规范培训”项目，计划参培人员14人，查《培训记录表》和《培训班签到表》各1份，培训时间和参培人员与计划相符，查“关键测量过程控制规范培训” 培训试卷2份，参培人员田建国、张昊，查《培训有效性评价》，已完成评价。 | 行政人事部 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了Q/CL02.005-2020《文件控制程序》，已规定了企业管理性和技术性文件的管理要求。 抽查现场使用的技术标准3份，为GB/T18607-2017《石油天然气工业钻井和采油设备往复式整筒抽油泵》、GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸实验 第1部分：室温试验方法》等，技术标准均受控有效。 | 品管部 技术研发部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业Q/CL02.009-2020《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由品管部负责测量设备全过程管理。 查企业已将2156测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中计量编号为1005525“电子台秤”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 查企业《测量设备台账》中，出厂编号为KL-B027的“百分表”，台账中登记的校准日期为2020年10月15日，校准机构为“北京航天计量测试技术研究所”，查该测量设备周期间隔12个月，校准证书编号为HDle-2020-10-2765898，校准证书信息和台账相符。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业Q/CL02.011-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 查《2020年合格供方名录》，无新增供方。入账的测量设备关键供方为6家。抽查《合格供方年度评估表》1份，测量设备“量规”供应商为“无锡哈量凯狮数控工具有限公司”。已对供应商完成评价。 查抽查《合格供方年度评估表》1份，检定校准服务供方“潍坊市计量测试所”，主要服务为检定量块等，已对检定校准服务方的资质和能力完成了评价，符合要求。 | 品管部 供应链 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了Q/CL02.012-2020《测量设备确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照Q/CL02.008-2020《封印和标识管理控制程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称“柱塞外径尺寸测量过程”，使用的测量设备为“数显外径千分尺”，校准日期为2020年10月25日，验证日期为2020年10月26日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 抽查“数显外径千分尺”校准证书，证书编号为HDle-2020-10-2765861,校准日期为2020年10月25日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准为“4等量块”，满足要求。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 技术研发部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了Q/CL02.016-2020《确认间隔管理管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 抽查《检测设备台账》中的测量范围“18-35”mm的“内径百分表”，台账中规定的计量间隔为12月，台账中登记的校准日期为2020年10月15日，查该测量设备校准证书编号为HDle-2020-10-2765911，查此证书上建议下次校准周期为2020年10月14日。台账中周期间隔与校准证书相符。 查企业暂时无停用、维修的测量设备。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了Q/CL02.009-2020《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了Q/CL02.015-2020《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程468个、关键测量过程7个，重要测量过程62个，一般测量过程399个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查Q/KL03.081-2020《柱塞外径尺寸测量控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》1份，已对测量设备数显外径千分尺、洛氏硬度计进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》2份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查生产部抽油杆厂圆度检验现场，检验技术要求为圆度≤0.003mm,现场检验使用的为（25-50）mm的数显千分尺，该数显千分尺的最大允差为±0.004mm，无法有效实现该检验项目的技术要求。不符合认证审核准则条款号： 7.2.2测量过程设计。 | 品管部 技术研发部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 营销部 | 不符合01 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制Q/CL02.013-2020《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的《柱塞外径尺寸测量过程不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。见附件A1《柱塞外径尺寸测量过程测量不确定度评定报告》。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了Q/CL02.018-2020《量值溯源管理控制程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准。企业测量设备委外服务方5家为：“北京航天计量测试技术研究所””（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L0283）、“中国计量科学研究院”（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L0502）、“深圳新广行检测技术有限公司”（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L4802）、“中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室” （中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L1555）、“寿光市计量测试所” （计量检定机构授权证书号：鲁法计（2019）370704）进行检定/校准，均已溯源到SI单位。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查《检测设备台账》上测量设备 “电子吊秤”，编号0705041”，查其检定证书上检定日期为2020年04月20日，已完成溯源。随机抽查15台测量设备检定校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 品管部 采购部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程《柱塞外径测量检验过程有效性确认记录》和《柱塞外径尺寸测量过程附录控制监视分析表及控制图》各1份，在监控中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附录C1。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了Q/CL02.018-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《柱塞外径尺寸测量过程附录控制监视分析表及控制图》1份，已进行持续监控，符合要求。 | 品管部 工程部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了Q/CL02.019-2020《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年8月5日-6日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了Q/CL02.018-2020《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查测量管理体系内审不符合项报告，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业有42台强制检定设备。查“压力表”1份，报告编号为“压检字第2050868”,检定日期2020年10月20日，有效日期2021年04月19日。 企业2156台测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查零件图号SGKL-19-SMG,产品为“SM级全尺寸接箍”的《机械加工工序卡》中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 品管部 接箍厂 抽油泵厂 抽油杆厂 供应链 | 否 |