[image: image4.png]


   
   

[image: image5.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image6.png]


              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司  

           编    号：   0176-2020     
认证报告内容
1. 企业名称： 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司  

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核    ■再认证审核）

3. 注册地址： 寿光市科技工业园元丰街东首      

企业活动范围和场所：山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司所属品管部、生产部 、行政人事部、工程部、技术部研发中心、营销部、供应链、接箍厂、抽油泵厂、抽油杆厂（包括抽油泵装配）及相关生产车间
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 8.5  (人.日)，现场人日7.5 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2020年12月06日 上午至， 2020年12月06日下午  

现场审核： 2020年12月07日 上午至2020年12月09日 上午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	耿丽修
	女
	组长
	13573745396
	审核员
	中认协评[2018]98号ISC[S]0029

	刘复荣
	女
	组员
	13792693639
	审核员
	中认协评[2019]228号ISC[S]0376

	鞠录梅
	女
	组员
	13963660082
	审核员
	中认协评[2018]98号ISC[S]0234


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	吴法祥
	徐庆亿
	张钦亮
	田建国
	王冰
	李爱杰

	职   务
	总经理
	副总经理
	管理者代表
	品管部主任
	行政人事部主任
	试验室负责人


9. 认证审核准则：
9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9。2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则 

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：采油设备的设计开发；采油设备及其相关配件、井上井下工具的生产和售后服务。涉及的部门为：品管部、生产部 、行政人事部、工程部、技术部研发中心、营销部、供应链、仓库、接箍厂、抽油泵厂、抽油杆厂（包括抽油泵装配）。
12. 文件审核情况说明：
12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：
企业申请认证的范围：采油设备的设计开发；采油设备及其相关配件、井上井下工具的生产和售后服务，其相关管理活动及产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为6300万元，2002年09月18日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：9137070074335933XG；营业执照长期有效。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

企业的认证和资质，提交的质量授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足认证申请要求。 

企业产品主要执行标准为： GB/T 18607-2017 《石油天然气工业钻井和采油设备往复式整筒抽油泵》、 SY/T 5029-2013《抽油杆》、SY/T 5643-2010《抽油杆维护和使用推荐作法》等标准。企业执行标准现行有效并受控。
12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年5月8日，发布了重新修订的CL/KL 01-2020《测量管理手册》、Q/CL02.001-019-2020《程序文件》。 覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品管部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的7个部门及3个生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者的6项职责，主要计量职能部门—-品管部的11项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性，基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为： GB/T 18607-2017 《石油天然气工业钻井和采油设备往复式整筒抽油泵》、 SY/T 5029-2013《抽油杆》、SY/T 5643-2010《抽油杆维护和使用推荐作法》等标准。企业执行标准现行有效并受控。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别建立了468个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，关键测量过程7个、重要测量过程62个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。
12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，企业有测量设备建有《计量确认明细表》，对12台关键测量过程使用的测量设备，进行了计量确认验证。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。
12.3.3、企业对《喷焊接箍基体硬度检测》、《柱塞外径尺寸测量》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业内部审核：企业于2020年8月1日，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表张钦亮亲自参与审核。内审分别对公司7个部门及3个车间进行了全要素的审核，发现一般不符合项一项，无严重不符合项。企业及时制定了纠正措施，及时进行整改和纠正。企业于2020年8月8日前，不符合项完成整改和纠正工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审核，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。
12.4.2、企业管理评审：企业于2020年11月4日，开展了管理评审，总经理吴法祥参加会议，管理者代表张钦亮主持。体系内相关的各部门汇报了本部门的体系运行情况。会议对公司测量体系运行中目前存在的计量职能实施情况、全过程计量检测和监视、测量设备检定/校准与计量确认管理方面、关键测量过程控制有效性情况、内审中发现的不符合项的整改后需进一步完善，加快CNAS实验室建立装修等几方面的等工作，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。今后，需进一步加大测量管理体系的管理力度，尤其是对关键工序和质量控制点工序上的测量设备，应重点进行计量检查以保证这些测量设备的测量准确性。要继续加强公司测量管理体系标准、手册及程序文件、测量管理知识的培训学习，提升人员能力。要加强对公司的产品过程的进一步筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制，对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
13. 现场现场审核情况：

审核组于2020年12月7--9日,根据审核计划，先后抽样检查了企业7个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《喷焊接箍基体硬度检测》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品管部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员58人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了《喷焊接箍基体硬度检测过程测量》等7个测量过程被列为关键测量过程，重要测量过程62个。共计468个测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程，测量设备配备齐全，生产过程采用自动化工艺控制。企业共有2156台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。采油设备的设计开发；采油设备及其相关配件、井上井下工具等生产所使用的测量设备，配备齐全。实验室环境符合要求；测量设备标识使用规范。品管部负责建立测量设备服务合格供方名录，抽查测量设备检定/校准的机构：潍坊市计量测试所等5个外部服务机构，建有名录和业绩评定。供应链负责建立对提供主要测量设备生产商名录。品管部和供应链已对测量设备合格供方的资质、服务质量、诚信等方面，进行识别建账及评价，供方名单和资质、授权范围等资料规范，相关评价记录齐全，符合标准要求。企业对识别出的测量过程中关键测量过程配备的测量设备进行计量确认和了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

规定了公司的计量工作目标6项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查2020年度1、2、3季度实施结果统计分析汇总，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。
13.2本次审核发现2个不符合项、未发现严重或系统性的不符合情况。

13.2.1、查生产部抽油杆厂圆度检验现场，检验技术要求为圆度≤0.003mm,现场检验使用的为（25-50）mm的数显千分尺，该数显千分尺的最大允差为±0.004mm，无法有效实现该检验项目的技术要求。不符合认证审核准则条款号： 7.2.2测量过程设计。属于一般不符合项。

13.2.2、查品管部新购买的出厂编号201，型号：D051的比较测量仪，经确认设备状态为未送检，不符合认证审核准则条款7.3.2溯源性的要求。属于一般不符合项。

13.3、现场重点抽查了品管部等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录，能够满足顾客要求，祥见附件《喷焊接箍基体硬度检测计量要求导出和计量验证记录表》《柱塞外径尺寸测量计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到 中国计量科学研究院，实验室认可编号：“CALIBRATION CNAS L0502”，寿光市计量测试所，计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2019）370704号”等5个机构检定/校准。随机抽7份测量设备的校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
13.5测量过程控制

13.5.1查：《喷焊接箍基体硬度检测测量过程》、《柱塞外径尺寸测量过程》关键测量过程控制相关技术资料。规范齐全。详见2个附件《测量过程控制规范》；

13.5.2现场重点抽查了《喷焊接箍基体硬度检测测量过程》《柱塞外径尺寸测量过程》、不确定度评定，方法正确。详见附件《喷焊接箍基体硬度检测不确定度评定报告》、《柱塞外径尺寸测量不确定度评定报告》、；

13.5.3现场重点抽查了《喷焊接箍基体硬度检测测量过程有效性确认记录》、《柱塞外径尺寸测量过程有效性确认记录》，抽查2份《测量过程监视记录和控制图》，相关技术资料内容规范正确，满足标准要求。祥见附件2份《测量过程监视统计记录表及控制图》等记录。

13.6、企业主要耗能为电和水。2019年12月-2020年11月能耗为：电：9309739kWh,折标煤1144.17吨标煤；水：23608吨，折标煤2.02吨标煤,共消耗1146.19吨标煤。企业不是重点用能单位。
14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年12月6日文件审核和2020年12月7--9日现场审核情况，审核组认为，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 ，测量管理体系运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

15.1、补充和完善《程序文件》有关条款内容；
15.2、进一步细化企业质量目标分解考核内容；

15.3、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改；

15.4、加强体系内人员培训学习，使其业务水平的提升，以提高企业的内部管理水平。

17. 审核组组长（签字）：  
[image: image1]    日期：2020、12、9
18. 审核组成员(签字)：[image: image2.png]


  、[image: image3.jpg]


      日期：2020、12、9
19. 审查人员（签字）：                                  日期：

20. 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：

8

