**测量设备溯源抽查表**

编号：0246-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 沈阳中科奥维科技股份有限公司 | | | | | 审核员 | 李修权 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 标准铂电阻温度计 | 3758/ZASBR2004 | 5626-20 | 二等 | 标准水银温度计  一级 | 辽宁省计量科学研究院 | 2020年  06月19日 | √ |
| 质管部 | 数字压力校验仪 | 5256805/10636201 | DPI612(0～60)MPa | *U*rel=0.03%(*k*=2) | 智能数字压力校验仪  0.02级 | 辽宁省计量科学研究院 | 2020年  11月03日 | √ |
| 质管部 | 数显推拉力计 | 390321252 | SPH-500 | 2.0% | 砝码  M1级 | 深圳天溯计量检测技术有限公司 | 2020年  06月12日 | √ |
| 质管部 | 数显深度尺 | 133285 | （0～200）mm | ±0.01mm | 量块：4等 | 深圳天溯计量检测技术有限公司 | 2020年  10月23日 | √ |
| 质管部 | 外径千分尺 | 1321536 | （0～200）mm | ±0.01mm | 量块：4等 | 深圳天溯计量检测技术有限公司 | 2020年  10月23日 | √ |
| 质管部 | 电子天平 | 190724185735 | 3000g | Ⅱ级 | 砝码  E2,F1等级 | 深圳天溯计量检测技术有限公司 | 2020年  10月23日 | √ |
| 质管部 | 烙铁温度计 | QK191A1311G0173 | （0～600）℃ | *U*rel=1.0℃(*k*=2) | 过程校准仪  T:±0.2℃ | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020年  10月23日 | √ |
| 质管部 | 数字压力控制器 | 3336095 | PPC4(0～7)MPa | *U*rel=0.03%(*k*=2) | 智能数字压力校验仪  0.02级 | 辽宁省计量科学研究院 | 2020年  11月03日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  抽查企业28台测量设备均送检至有相应资质的辽宁省计量科学研究院、深圳天溯计量检测技术有限公司、中国赛宝实验室计量检测中心等机构检定、校准，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020 年 12 月 04 日－2020 年 12 月 05 日上午  审核员签字： f3ad6f22ea16eadfd96beb286da0e43 部门代表签字：64b4679605c04f3c5718a2e8a5ff999 |