[image: image1][image: image2.wmf]3

A

u

=

公开



前言
本规范由质量保证部提出。
本规范由质量保证部编制。
本规范由质量保证部负责解释。
本规范由科技部负责归口管理。
本规范代替Q/CHZ-TJ-JL010B
本规范修订内容：
——修订了附件：测量过程不确定度报告及不确定度汇总表之内容。

——修订了操作步骤中的控制图绘制内容。

本规范历次换版情况：
——Q/CHZ-TJ-JL010A—2013.07.04

——Q/CHZ-TJ-JL010B—2016.12.11

精密压力表测量过程控制规范
目的
确保测量过程受控，满足预期使用要求。
适用范围
本标准适用于精密压力表主要技术指标校准的测量过程控制。

要求
技术要求
测量范围：（1 -60） MPa

精密压力表示值误差：±0.4%FS

测量方法

依据JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表》。

测量设备
标准活塞压力计
环境条件
周围无震动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰。
环境温度：（20±2）℃，相对湿度：≤85%RH。
操作人员
经过培训合格，持该标准开展检定项目的检定员证上岗。

操作步骤
 精密压力表按要求正确安装

4.2外观检查：精密压力表的零部件装配应牢固、无松动现象，指针在零点位置。

4.3 具体操作方法见《弹性元件式精密压力表和真空表》检定规程。

4.4 绘制控制图
精密压力表数据的记录在EXCEL表格中，实测示值数据均按列记录；

打开minitab软件，将EXCEL表中的原始数据复制粘贴到minitab数据表中；

在minitab功能区选择统计——质量工具——Capability Sixpack——正态，会显示Capability Sixpack的设置界面；

选择“子组跨数列”，将鼠标光标放在输入框中，再一一点选左侧的数列，将数据分别被移到子组跨数列下；

点击校验；选择进行所有8项校验；

设置精密压力表规定的示值下限与上线限后，点击确定；

界面会回到minitab主界面，并在几秒内显示过程能力分析图表。
5  测量不确定度评定
5.1按JJF1059《测量不确定度评定与表示》的评定方法执行。
报告方式
6.1测量数据的收集。

6.2均值—极差控制图。
过程监视
7.1频次：每季度一次。
7.2为保证重复性和稳定性评定过程的有效性，评定所取的记录数值应确保连续不间断，当发现有记录数值超出参数控制限时，应中断评定过程，重新开始取记录值，并将原取的记录数值丢弃，不得进入计算。
符合性判定

控制图符合判异准则要求

CP、CPk满足相应要求

附件：

测量过程不确定度报告
评定对象
精密压力表测量过程
测量设备
标准活塞压力计检定装置
测量范围：(1~60)Mpa         误差: ±0.05%
现场条件
周围无震动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰。
实验室条件
环境温度：（20±2）℃
相对湿度：≤85%
评定方法
测量不确定度的评定方法依据JJF1059《测量不确定度评定与表示》的规定进行评定。
A类不确定度评定
对于精密压力表标准装置所规定的各项技术指标分别进行评定。对于单项技术指标在重复性条件下进行10次独立重复测量，得到10个测量数值，求取其实验标准偏差值作为标准差，即被测量的标准不确定度。

B类不确定度评定
对于检定所使用的标准仪器不确定度的计算，可按该仪器的最大允许误差进行评定，如最大允许完成为±A，则标准不确定度为：


依上式：检定系统的不确定度分量uB1=A1/1.96, uB2=A2/1.96, uB3=A3/1.96+……+uBn=An/1.96
合成不确定度uc的计算
uc=(uA2+ uB12+ uB22+uB32+……+uBn2)1/2

扩展不确定度U95的计算
U95=k×uC
按要求规定k值取2，置信度取95%。
测量结果的表示
真实值=示值+U95
发放单位
	单  位
	份 数
	单  位
	份 数
	单  位
	份 数

	标准资料室
	1
	 
	 
	 
	 

	质量保证部（理化/计量）
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	编制
	刘胜利
	
	
	会  签  栏

	校对
	黄振宇
	
	
	

	审核
	吴勇强
	
	
	

	标审
	刘美影
	批准
	谭晓红
	


Q/CHZ





2020- 06- 30发布





2020-06- 30实施





精密压力表测量过程控制规范


（共6页）

















版权声明


本文件及其衍生文件，均属于昌飞公司财产，版权归昌飞公司所有，且受版权法及国际条约保护。只能用于特定目的，未经昌飞公司正式同意，任何人都不得对其内容进行全部或部分复制、传播或用于其它目的。本文件及其衍生文件受相关法律保护，违法必究。





布





发





昌河飞机工业（集团）有限责任公司





Q/CHZ-TJ-JL010C


代替 Q/CHZ-TJ-JL010B


 














昌河飞机工业（集团）有限责任公司企业标准





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
3

_1234567890.unknown

