测量过程计量要求导出记录

| 测量过程名称 | 精密压力表测量过程控制规范 | 测量要求 |  | 10MPa/±0.4%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导出日期 | 2020.12.18 | 导出人 | 刘胜利 |  |
| - 测量过程控制要求及依据： 1.1依据的文件名称： JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 Q/CHZ-TJ-JL010C《精密压力表测量过程控制规范》 - 转化为测量过程的计量要求： 2.1测量范围：（1~60）MPa 2.2最大允许误差/不确定度：±0.4%FS 2.3环境条件：环境温度：（20±2）℃，相对湿度：≤85%RH 2.4操作者资质： 取得压力专业检定员证 - 导出测量设备的计量要求： 3.1测量设备量程：（1~60）MPa 3.2测量设备允许误差：Δ=±0.4%FS×1/3=±0.13%FS - 现场配备的测量设备 项目; 测量设备名称; 规格型号; 测量范围; 最大允差; 是否满足要求. 配备设备; 活塞压力计; BHY-60B; (1~60)MPa; ±0.05%; 满足. 5、计量验证记录 1）配置活塞压力计的测量范围为：（1~60）MPa，覆盖被测参数要求10MPa； 2）配置活塞压力计准确度为±0.05%，优于设备的准确度要求±0.4%FS； 3）证书在有效期内，溯源有效。 |