[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0128-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__昌河飞机工业（集团）有限责任公司__     
审核员：[image: image3.png]


  [image: image2.jpg]


审核日期：2020年12月17日 上午至2020年12月18日 上午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司制定了测量管理体系质量目标3项：

a) 各单位测量设备受控率 100%； 
b) 各单位测量设备检定合格率 98%； 
c) 每年的测量管理目标纳入公司年度质量目标计划进行落实，检查和考核。
质量保证部、15车间、20车间、23车间对质量目标进行分解，有具体指标可测量。2020年1-11月a)各单位测量设备受控率100%； 
b) 各单位测量设备检定合格率 98.5%-99.58%； 
企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 企业的方针和目标持续适宜并得到实现，测量管理体系做到持续改进。

	质量保证部、15车间、20车间、23车间 
	否

	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	查量保证部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。并建立了测量设备信息化系统。

企业建立了21项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至北京长城计量测试技术研究所、江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院、广州广电计量检测股份有限公司检定/校准，祥见《测量设备溯源抽查表》

查质量保证部编号为563011型号规格1mm的显微测微尺，2020年9月16日北京长城计量测试技术研究所校准。B类管理，台账信息和证书一致，有计量确认状态标识。

查质量保证部编号为080523516型号7FC-100kN的标准测力仪，2020年9月7日北京长城计量测试技术研究所校准。B类管理，台账信息和证书一致，有计量确认状态标识。

查看压力标准间温湿度记录，2020年12月16日温度20℃，湿度52%，环境条件满足温度（18-22）℃，湿度≤85%要求.
查20车间编号为7E0369型号AMS-1070M的微欧姆计,2020年4月15日广州广电计量检测股份有限公司校准。台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。
	质量保证部、15车间、20车间、23车间 
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	查：质量保证部，型号BZ3直流标准电阻，编号0112，证书编号GFJGJL202320912092661-001，检定日期2020年1月15日，有效期2021年1月14日.检定结论：0.01级合格。检定单位东华计量测试研究院。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，A类设备管理。

查：15车间，型号规格Ø24.9965mm压力表，编号B143，证书编号GFJGL1001191208029，校准日期2019年12月23日，测量不确定度U=0.03μm（K=2），校准单位北京长城计量测试技术研究所。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。

查：15车间，2019年11月12日三用卡尺不合格测量设备评审记录。“内量爪断裂，该量具为工人使用，产品经检验复检，未对产品造成影响”.
查编号为WJCL-93-00346-2020三坐标测量机验证表，测量设备精度与工艺允许偏差一致。没有满足三分之一的原则。建议加强测量设备验证等有关知识的培训。
	质量保证部、15车间、20车间、23车间 
	否

建议项

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业未新增关键测量过程，建立了15个测量过程档案。
关键控制测量过程《精密压力表测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	质量保证部
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	质量检测中心对关键过程精密压力表测量过程进行了测量不确定度评定。详见附件《不确定度评定报告》
	质量保证部
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。质量保证部精密压力表测量过程有监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。
	质量保证部
	否

	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2020年3月20日开展了2019年度的管理评审，会议由董事长徐德鹏主持，管理者代表廖济生主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门，要求2020年12月30日前完成整改。现场查看整改已完成。

企业于2020年5月11日-7月7日共22天组织了公司质量和测量管理体系内审，对公司31个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了5个不符合项，能查找原因，制定了整改措施。于8月21日完成整改，按期整改关闭。
企业将于2021年3月开展2020年度的管理评审。
	质量保证部
	否

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现测量管理体系的5个不符合项，如：2020年5月19日“在20车间现场审核时发现，编号701010727的数显卡尺无计量标识”。能查找原因，按期整改关闭。

2019年度监督审核对企业未提出不符合项。
	质量保证部、15车间、20车间、23车间 
	否

	9
	企业如何实现测量管理体系持续改进？
	8.4改进
	2020年公司测量管理体系内审共开具5个不符合项，经过各车间、部门原因分析和整改，8月18日各车间、部门将整改情况反馈质量保证部，8月21日质量保证部对各个车间、部门整改情况进行纠正措施跟踪及有效性验证。5个不符合项均已关闭。

通过对公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性进行管理评审，实现测量管理体系持续改进。
	质量保证部
	否

	10
	强制检定
	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。企业建立了21项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至北京长城计量测试技术研究所、江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院、广州广电计量检测股份有限公司检定/校准，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》

 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。
	质量保证部
	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水，每月抄表来计算用电、用水量。2019年全年企业年消耗能源0.9（万吨标准煤），该企业不是重点耗能单位。            企业的能源测量设备配备和准确度等级满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，
	质量保证部
	否

	12
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查：企业电能表、水表都由当地供电、供水部门定期进行拆检。企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。  
	质量保证部
	否


 1 / 2

