编号：0130-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南京诚志清洁能源有限公司 | | | | | 审核员 | 张鹰 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 仪表管理处 | 压力变送器 | S4M6C21078 | EJA530A | 0.2级 | 0.01级 | 镇江市计量检测院 | 2020.5.27 | √ |
| 仪表管理处 | 压力变送器 | 4969735 | 3051TG4A | 0.5级 | 0.05级 | 镇江市计量检测院 | 2020.4.30 | √ |
| 南京工厂 | 涡街流量计 | 6203711 | 8600DF060S | 1.0级 | *U*rel=0.3%,k=2 | 南京市计量监督检测院 | 2020.9.25 | √ |
| QHSE部 | 硫化氢检测仪 | GT-30050 | UC-KT-2021 | ±5μmol/mol | *Urel*=3%,k=2 | 南京市计量监督检测院 | 2020.3.18 | √ |
| 检测中心 | 气相色谱仪 | 7890A | US13151017 | 重复性1.9% | *Urel*=3%,k=2 | 南京市计量监督检测院 | 2020.8.5 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业建立了1项压力表计量标准开展内部检定，其他测量设备送具备法定计量检定机构资质的江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、镇江市计量检定测试中心检定/校准，现场抽查5台测量设备，检定/校准满足要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年12月17日 上午至2020年12月18日 下午 (共2.0天)  审核员签字：张鹰 张鹰 部门代表签字：王树勤 | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**