编号：0130-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 南京诚志清洁能源有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:南京工厂、 检测中心、 仪表管理处 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  《封印和标识管理程序》4.3.2.1规定，《计量确认合格证》 ——绿色 ，包括 A、 B、 C 三个不同等级。  查南京工厂深冷分离工序FT-40862/FT-40863供CE/扬巴CO流量计，“计量确认合格证”没有进行分级管理；  查检测中心机械式温湿度计，编号WS004，其上的“计量确认合格证”颜色（黑色）和规格不正确，无ABC分类。  查仪表管理处标气存放区，空瓶、满瓶没有区分标识。  不符合认证审核准则条款号： 6.2.4  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页