项目编号：0247-2020

审核员现场审核记录

企业名称:辽宁吉尔电子有限责任公司

审核员：李修权                       审核日期： 2020年12月10日～12月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：管理层、生技部、综合部、供销部。 查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是质管部，询问：技检部经理陈立民、检验员、技术人员等，均清楚自己的工作职责。符合要求。 | 总经理 管代 技检部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度99%；符合要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。符合要求。 | 总经理 办公室 技检部 销售部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，生产技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年07月－2020年11月份质量目标均能达标。因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 | 管代 技检部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》、SY/T 5226-2014 《抽油机节能拖动装置》、Q/HEF 003-2017《电动机数字化智能控制装置》等三个标准，标准有效。 查产品编号为2004001号的《箱式变电站出厂检验报告》，型号规格WRJB-XS 45kW，检测项目：辅助回路的电压耐受试验、功能试验、接线正确性检查等。检测结论：合格。质检员：检1，校核：检3，检测日期：2020.04.30。文件受控有效。计量单位书写正确。符合要求。 | 办公室 技检部 销售部 生产部（车间） | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编制了编码为LJE/CX08-2020《记录控制程序》；查型号为NM1-125S/3300100A《熔断器》进货检验/验证记录，用绝缘电阻表测量绝缘电阻≧10MΩ，检验日期：2020.2.27。检验员：卢静。检验结论：合格。符合要求。 查型号为WRJB-LB 45KW《滤波补偿装置》生产过程检验报告，检查组装配线、接线端子、动电机等，检验日期：2020.7.31。检验员：3，核验员：1。检验结果：合格。符合要求。 | 办公室 技检部 销售部 生产部（车间） | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备一览表》共计12台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求。 现场查编号为GP03011，型号为NCJ2672（5kV）的耐压实验仪，检定日期：2020年11月02日，有效期至2021年11月01日。符合要求。 企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 办公室 技检部 销售部 生产部（车间） | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编码为LJE/CX07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。符合要求。 | 技检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外供方评价？是否做了有效性评价？ | 6.4 外部供方 | 查企业提供《外部供方的合格服务方清单》，技检部对新供方《大连辽南计量检测院有限公司》进行了有效性评价，但未列入《外部供方的合格服务方清单》中，不符合GB/T19022-2003标准中 6.4外部供方条款“……应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。应保存外部供方提供产品或服务的记录。”的规定要求。 | 技检部 销售部 | 次要不符合项02 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：抽油机拖动装置介电强度试验测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 办公室 技检部 销售部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 7. 3.1 测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了18个测量过程，其中有抽油机拖动装置介电强度、电机绝缘电阻、电机定子温升等关键测量过程等7个关键测量过程。抽查抽油机拖动装置介电强度试验关键测量过程。企业执行SY/T 5226-2014 《抽油机节能拖动装置》行业试验标准，对抽油机拖动装置介电强度试验测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 办公室 技检部 生产部（车间） | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了LJE/CX19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年11月15日整改结束已关闭。符合要求。 | 办公室 技检部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照LJE/CX20-2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。 | 管代 办公室 技检部 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查鞍山钢铁集团有限公司等顾客满意度调查表，顾客满意度为100%。符合要求。 | 销售部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年07月-2020年11月用电2.2t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查查型号为WRJB-LB 45kW《滤波补偿装置》生产过程检验报告，生产日期：2020.7.3；检验日期：2020.7.31，检验员：3，核验员：1。检验结果：合格。抽查型号为WRJB-XS 45kW《箱式变电站》生产过程检验报告，生产日期：2020.4.8，检验日期：2020.4.30。检验员：3，核验员：1。检验结果：合格。 产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 办公室 技检部 生产部（车间） | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有1台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线有功电度表1块，企业使用地下水自备井。满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 办公室 | 否 |