编号：0068-2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江阴众和电力仪器有限公司 | | | | | 审核员 | 余慧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 制造部 | 数字温湿度计 | 4 | HTC-1 | 温度：U=0.7℃  湿度U=3.0%RH  k=2 | 精密露点仪：二级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.11.06 | √ |
| 制造部 | 三相电能表检定装置 | 0831069 | SJJ-1 | 0.05级 | 电压:3×(30-525)V  电流:3×(0.02-120)A | 江苏省计量科学研究院 | 2020.4.24 | √ |
| 制造部 | 多功能计数器 | 1801080421 | SP100B | Urel=0.00002%  k=2 | MPE:±5×10-8 | 无锡市计量测试院 | 2020.11.11 | √ |
| 制造部 | 单相电能表检定装置 | 0913001 | DJ-101 | 0.1级 | 0.01-0.03级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.4.22 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | CA301095 | （0～150）mm | U=0.01mm k=2 | 4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.22 | √ |
| 品管部 | 盐水喷雾试验箱 | ZH-301 | H/YW-90型 | U=0.7℃ k=2 | 多点温湿度测试仪:温度:0.05%FS  湿度:±1.5%RH | 江阴市计量测试检定所 | 2020.10.10 | √ |
| 品管部 | 微欧计 | 7678 | DMR-4 | Urel=1.4×10-4  k=2 | ±(1%～0.01%) | 江苏省计量科学研究院 | 2020.5.8 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查7份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年12月5日    审核员签字： 部门代表签字：张洁 | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**