受理编号：0237-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 咸阳荣信机电制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 鲁妙勤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产保障部 | 环规 | RX-SX02 | φ80.00 mm | U=0.03mm K=2 | 数据处理万能测长仪U=0.7+6L， K=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.08．27 | √ |
| 生产保障部 | 光面环规 | RX-SX02 | φ29.001 mm | U=0.03mm K=2 | 螺纹扫描仪U=0.7μm +6×10-6L， K=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.08．17 | √ |
| 生产保障部 | 指针式千分表 | D7092381 | （0-1）mm/0.001mm | U=1.7μm K=2 | 光栅式指示表检定仪 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.07．21 | √ |
| 生产保障部 | 内径百分表 | 11352/ 5411 | （0-25）mm/0.01mm | U=6μm K=2 | 光栅式指示表检定仪 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.08．04 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 24129 | （0-25）mm/0.01mm | U=1.1μm K=2 | 四等量块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.07．21 | √ |
| 生产保障部 | 游标卡尺 | 103341 | （0-500）mm | U=0.02mm K=2 | 四等量块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.07．21 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至东莞市帝恩检测有限公司深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准，抽查6台（件）测量设备，检定/校准证书信息齐全，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12月10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |