编号：0237-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 咸阳荣信机电制造有限公司

审核员：   鲁妙勤                            审核日期：2020年12月09日-12月10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理体系 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者是否清楚自己的的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 与公司管理者代表杜团结沟通，了解企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 询问总经理沈建勇，清楚自己的5项职责。 企业产品从原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。企业主要产品：汽车零部件配套加工和机械产品零部件制造等，企业通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表生产保障部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是技术质量部，已在体系文件中明确规定了计量职能部门19项职责，生产保障部8项职责，销售部7项职责。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ | 5.2顾客为关注焦点 | 生产保障部已组织识别企业加工过程尺寸检验、生产过程质量监控、出厂产品满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标？是否分解到各部门？是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管计量方针及测量体系4项质量目标与管理方针一致。已分解到各部们，有具体指标可测量，技术质量部按月统计至2020年11月，均能达标。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的XYRX/Q-CL-2020《测量管理手册(含程序文件)，已覆盖标准的全部要素，能够满足企业的管理要求。企业产品执行的技术标准主要有：陕西法士特汽车传动集团有限公司标准S27003-2019《灰铸铁件规范》、S01001-2014《未注公差尺寸的极限偏差》、S6007-2018《采购分总成及零件标识与追溯规范》等，文件现行有效并受控。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。企业测量软件主要为机床控制软件。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 7 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？记录信息是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。查《离合器壳体》检验记录，有检验尺寸、操作者、检验日期，内容完整，书写规范，符合要求。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 8 | 纳入体系管理的测量设备是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》，,查编号6103752282、型号/规格 (0-500)mm/0.02mm/的游表卡尺，编号11352/5411、型号/规格 (100-160)mm/0.01mm/的内径百分表和车间正在使用的图纸，均有受控标识和计量确认合格标识。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？使用环境条件是否满足要求？查1~2台测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技术质量部负责测量设备全过程管理。查《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格/型号、精度、编号、校准日期，共47台件。 现场抽查：（1）指针式千分表，型号/规格(0-1)mm/0.001mm、编号7092381、校准日期 2020.07.21，校准周期：一年。（2）环规，型号规格φ234.998、编号RX-SX09、校准日期2020.08.27；设备信息与检定证书台账信息一致。有环境要求的三坐标室，有温湿度记录，使用环境条件满足要求。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围、评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》，销售部建立和评价测量设备合格供方名录。企业的测量设备由东莞市帝恩检测有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。销售部对其资质、授权范围等进行了确认。东莞市帝恩检测有限公司资质：检验检测机构资质认定证书（证书编号：201919014493）、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（注册号：CNAS L6483）；深圳天溯计量检测股份有限公司资质：检验检测机构资质认定证书（证书编号：201819122004）、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（注册号：CNAS L5138）。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 11 | 企业是否设计并实施计量确认，以保证测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。 | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查：外径千分尺，型号规格：（400-425）/0.01mm，编号226515，校准证书编号：Z20200-G188922，校准日期：2020年07月21日，校准周期：12个月，校准单位: 深圳天溯计量检测股份有限公司,有验证记录，确认和验证符合要求。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 12 | 企业是否识别测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业识别了4类测量过程(孔径、位置度、壁厚尺寸、孔径深度)，关键测量过程1个。经查：关键测量过程《变速箱尾盖槽深尺寸检验过程，编制了测量过程控制规范，有计量要求导出及验证，有测量设备的计量确认过程，并进行了测量不确定度评定，评定方法正确，测量设备配备合理，导出验证方法正确，验证记录齐全，符合相关程序要求。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立计量标准，在用的测量设备全部委外东莞市帝恩检测有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司进行检定/校准。抽查7份测量设备检定/校准证书报告，签章资质有效，符合要求。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 15 | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由销售部定期评价分析顾客满意度情况，2020年6月收回2份顾客满意度调查表，顾客满意率达98.65%，满足目标要求。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年08月19日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表杜团结为组长，对公司管理层和各个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于08月21日完成整改。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 14 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 15 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能正确使用法定计量单位。 | 生产保障部销售部 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业共有电能表2块，水表1块，已建立了能源器具台账，2020年1-11月用电用水共折合标煤106吨。 | 生产保障部销售部 | 否 |