编     号：0251-2020

现场审核记录

企业名称： 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

审核员：

审核日期：  2020年12月5日 上午至2020年12月6日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理罗旭，管理者代表及质保部负责人陈杰、试验检测部负责人黄质宏等人，他们对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质保部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别出了361个测量过程，其中关键过程135个，一般测量过程226个，其中：水泥比表面积测量过程等2个测量过程被列为高度制测量过程。公司有267台件测量设备（88台件测量设备纳入A类管理，无强检设备），纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，对标准的理解 和应用还比较陌生，希望公司能够加大对测量管理体系相关知识的培训，加大测量过程的管理力度，提高产品质量，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/质保部/试验检测部/综合部/财务部 | 建议项 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质保部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能，计量职能部门质保部的18项职责。覆盖了标准要求的计量职能。另外企业还编制了《计量职责管理程序》，对其它部门及体系覆盖的各类人员规定了职责和任职要求。满足标准的要求。 | 管理者代表/质保部/试验检测部/综合部/财务部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质保部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《水泥细度试验称量》、《水泥比表面积测量》测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 企业产品质量较好，未有顾客投诉。 | 管理者代表/质保部/试验检测部/综合部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了5项计量目标。分别是：a.报告一次交验合格率≥98% b.报告交付及时率≥98%； c.测量过程失控不超过24小时； d.顾客满意度≥98%； e.仪器设备完好率98%，周检率100%质量目标与计量方针一致，该目标已通过质保部向所有7个部门进行了分解。查质保部与各检测部目标完成情况2020年7月至10月均达到目标要求。，但质量目标缺少汇总分析，已与企业沟通，补充完善了相关内容。 | 管理者代表/质保部/试验检测部/综合部/财务部 | 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年11月23日召开了管理评审会，会议由公司最高管理者总经理罗旭主持，管理者代表陈杰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的问题①建议新增设测量管理体系管理岗位；②、进一步加强人员培训，不能提高测量专业知识和测量水平。提高贯标的自觉性。等2个问题方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表/质保部/试验检测部/综合部/财务部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量体系相关人员54人，无专职计量人员。编制了测量人员情况一览表。建议企业增加1名计量专职人员。 企业通过《测量管理体系质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查人力资源部《2020年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2020年与测量管理体系有关的培训计划4项，已完成4项。 抽查《无损检测人员技术资格证书》，证书编号：52202362685UT；证书人员：金庆福；方法：超声波；产品门类：焊缝；符合无损检测方法及其产品门类2级的要求；有效期至：2025年11月22日；认证日期：2020年11月23日；发证机构：中国机械工程学会无损检测分会。 抽查《无损检测人员技术资格证书》，证书编号：23002362684UT；证书人员：秦海燕；方法：超声波；产品门类：焊缝；符合无损检测方法及其产品门类2级的要求；有效期至：2025年11月22日；认证日期：2020年11月23日；发证机构：中国机械工程学会无损检测分会。 人员资质符合要求。 | 质保部/试验检测部/综合部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。 查试验检测部GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》受控编号为：LJSK-016号，发放日期：2019年12月1日；符合要求。查质保部编号 20001336检验检测委托单，样品编号：20202205，委托日期：2020年11月25日，委托检测项目：混凝土试块立方体抗压强度检测，委托单内容包括取样方式、检测项目、检测标准、评定标准、异常状态描述等信息内容，并有受控标识，符合要求。 查委托编号20001336号，样品编号20202205号水泥混凝土抗压强度试验检测记录表（立方体）中记录了使用的仪器设备及编号、检测试验 结果 、检测环境、检测依据、样品描述等内容。有检测人员、审核人员签字等符合要求。 查委托编号20001336号样品号20202205号混凝土抗压强度检测报告，报告编号2020055000902206号，有标识，有检测参数、检测设备、检测依据、评定标准、取样日期、单项结论、检测结论等内容。有批准陈杰、审核刘鹏 、检测人员蒋茂启签字。内容记录详细满足要求。查检测人员蒋茂启人员上岗资格确认表内容，规定了任职岗位条件，记录了拟任职人员情况，有结论：符合检测员（见证取样）岗位任职条件，有确认时间：2020年９月４日，信息内容符合要求。 查审核人员刘鹏人员上岗资格确认表内容，规定了任职岗位条件，记录了拟任职人员情况，有结论：符合主任工程师、授权签字人及检测报告审核人等岗位任职条件，有确认时间：2020年８月１４日，信息内容，符合要求。 查蒋茂启贵州省建设工程质量检测机构检测人员岗位培训合格证，专业类别：见证取样资格证书，证号黔质检2019（２）05559发证单位：贵州省建设工程质量检测协会，证书有效期至2022年８月26日。符合要求。 查刘鹏贵州省建设工程质量检测机构检测人员岗位培训合格证，专业类别：见证取样资格证书，证号黔质检2018（２）04736发证单位：贵州省建设工程质量检测协会，证书有效期至2021年６月27日。符合要求。 | 质保部/试验检测部/综合部/财务部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认 | 6.2.2软件 | 质保部检测中心是软件的管理部门，目前该公司已建立测量软件的台帐，并与测量设备一起进行了确认。确认记录信息信息不够全面，已与企业沟通进行完善。 | 质保部/试验检测部/综合部 | 建议项 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业规定了水泥比表面积测量测量过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备267台件（其中A类88件，无强检设备）。企业编制了《测量设备台账》。质保部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查台帐中，测量设备分类中未将企业使用的标准物质等纳入企业A类管理范畴，与企业制订的LJTX-210－2020《测量设备管理程序》中规定不符，已与企业沟通进行了完善； 查工程检测部室内空气质量环境检测室：甲醛标准溶液无编号，也未纳入台帐管理。开出次要不符合项01。 该企业各专业检测室均配备了相应的温湿度计，每次检测之前和检测结束后要两次记录温、湿度，企业配备有中央空调及加湿设备，温、湿度实际值，控制较好，记录信息内容完整，满足要求。 | 质保部/试验检测部/综合部/工程检测部 | 不符合项 01 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 现场抽查质保部，对测量设备供方管理建立供方业绩评价机制，有供方名录，基本符合要求。建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，查外部服务供方：贵州省计量测试院和贵州华通源计量测试有限公司对供方的服务质量、及时性、经济性、可靠性、测量能力等进行了评价。 | 综合部/质保部 | 否 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。计量确认记录内容正确，符合要求。查企业计量确认一览表内容，符合要求。 查试验检测部正在使用的编号A021407381AB电脑沥青软化点仪的仪器设备检定／校准结果确认表中，未对仪器校准证书中第10项玻璃烧杯容积校准结果不满足要求情况进行验证。缺少计量验证的相关内容，不符合项02。 | 质保部/试验检测部 | 不符合项 02 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质保部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，满足企业产品标准的要求和程序文件《测量设备管理程序》及《封印和标识管理程序》的要求。 | 质保部/试验检测部 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了361个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中关键测量过程135个，一般过程226个。所有测量过程全部有对应的检定/校准计划，检定/校准计划内容满足过程控制要求。 抽查高控制测量过程《水泥细度试验称量》、《水泥比表面积测量》测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质保部/试验检测部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《水泥细度试验称量》《水泥比表面积测量》测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《水泥细度试验称量测量不确定度评定》。 | 质保部/试验检测部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到“贵州省计量测试院和贵州华通源计量测试有限公司等单位进行检定或校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查质保部编号：18030296号回弹仪，检定日期：2020年10月22日，检定单位：贵州省计量测试院。查质保部编号1301191液压车辙试验成型机，校准日期：2020年11月9日，校准单位：贵州华通源计量测试有限公司 查试验检测部编号201831001812基桩低应变检测仪，校准日期：2020年09月23日，校准单位：贵州航天计量测试技术研究所 查试验检测部编号无，型号HBFY-JQA型甲醛、氨快速测定仪，校准日期：2020年7月26日，校准单位：贵州华通源计量测试有限公司 测量设备的溯源基本满足要求，抽查其它10件测量设备详见《溯源抽查表》）。测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。 | 质保部/试验检测部/综合部 | 建议项 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。统计技术应用熟练。 | 管理者代表/质保部/试验检测部/综合部 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内、外部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》3份，内外部顾客满意率均为100%，满意度调查样本量过少，已与企业沟通，尽快完善顾客满意率调查的分析量化工作。 | 质保部 | 建议项 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年11月9日，组织了公司测量管理体系内审，对公司7个部门和1个管理层进行了全要素的审核，开出1不符合项，内审中发现的问题列为了整改项。内审检查表填写不规范，已与企业沟通进行了完善。 | 管理者代表/质保部/试验检测部/综合部/财务部 | 建议项 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的135个关键测量过程，226个一般过程使用的267台测量设备的计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。重点对2个高控过程按照过程控制规范的要求进行了监视。监视控制方法有效，符合要求。 企业对主要测量设备采取期间核查方式进行监视。查试验检测部：电液伺服万能试验机，设备编号LJYQ02-004号仪器期间核查记录表，核查时间2020年8月28日，核查方法：仪器比对；核查结果记录及分析规范，核查结论：合格。满足要求。 企业还参加贵州省建筑行业检测实验室间比对工作，查2020年已参加4次实验室间比对工作，比对结果均满足要求。 | 质保部/试验检测部/综合部 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 在内审中开出1个不符合项，于11 月15日前全部已进行了整改。基本 符合要求。 查公司对检测数据采取重复测试，期间核查等方法预防不合格发生。截止到审核日未发生不合格测试情况。 | 质保部/试验检测部/综合部 | 建议项 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 查内审不符合项的纠正预防措施表，对体系内审时发现的台帐不完善，一台测量设备未建帐这个不合格进行了原因分析，制订了纠正措施并采取举一反三的办法，对全部台帐进行了重新梳理。并按期进行了验证关闭。符合要求。 | 质保部/试验检测部/综合部 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查试验检测部及质保部的检测报告及仪器期间核查等记录中使用的计量单位均较规范，符合要求。查其它文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 企业目前无强检设备，有88台件测量设备纳入A类管理范围列入测量管理体系，随机抽查3台件A类设备，均送至法定计量单位溯源。 查试验检测部编号18030295回弹仪，检定日期：2020年10月22日； 有效期至2021年4月21日，检定单位：贵州省计量测试院； 查工程测试部：编号：1395552全站仪，检定日期：2020年8月2日，有效期至2021年8月01日，检定单位：贵州天衡计量检测中心。 查工程测试部：编号：383456号水准仪，检定日期：2020年11月13日，有效期至2021年11月12日，检定单位：贵州天衡计量检测中心；符合要求。 | 质保部/试验检测部/综合部 | 不符合项 02 |
| 24 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业为非重点耗能单位，（现场观察企业能源消耗为仅为办公用电、水和检测仪器用电。） 该企业与贵州大学建立了校企合作战略协议书，根据协议书约定：企业为贵州大学提供科研项目、技术培训和学生培养实习等服务，贵州大学为企业提供免费办公场所及水、电、气供应。故该企业未产生相关能源费用。 | 财务部 | 否 |