**附录B**

高度控制测量过程有效性确认记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 2019-01 | 测量过程名称 | 测定仪泄露电流检验过程 | 测量过程规范编号 | CL-GF201901 |
| 所在部门 | 质控部 | 测量项目 | 泄露电流≤3mA | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：将被测仪表放置在平台上，打开数字万用表进行测量，此时数字万用表显示被测量数据。测量设备：DT9205A数字万用表测量方法：GBT13384-2008《机电产品包装通用技术条件》环境条件： 常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。其他影响量：  |
| 有效性确认记录:1、查看DT9205A数字万用表，校准证书编号：GC2007259B09，有效日期为2021年07月14日，校准机构：深圳广测技术有限公司。符合要求。2、检测过程有效性进行确认：（1）2020年7月22日用DT9205A数字万用表对实物进行3次检测，平均值为1=1.566mA（2）2020年9月15日用DT9205A数字万用表对实物进行3次检测，平均值为2=1.533mA 泄漏电流检测的扩展不确定度为 *U*=0.44mA,*k*=2  =0.053< 1 当E n≤1时，此测量过程有效。确认人员：朱峰 日期：2020年9月15日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |