编号：0238-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 咸阳昌安机电工程有限公司 | 审核员 | 鲁妙勤 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 1005038021 | （0-150）mm | U=0.03mmK=2 | 卡尺专用量块U=0.50ｕm＋5.0L K=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.05．13 |  √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | D65393 | （0-150）mm | U=0.03mmK=2 | 卡尺专用量块U=0.50ｕm＋5.0L K=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.05．13 | √ |
| 生产部 | 内径百分表 | CA042035 | （50-160）mm | U=0.01mmK=2 | 光栅式指示表检定仪 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.05．13 | √ |
| 技术质量部 | 三坐标 | CA-113 | inspector | U=0.0035mmK=2 | 量块二等二级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.05．30 | √ |
| 技术质量部 | 布氏硬度计 | 0145 | HB-3000B | U=1.5％K=2 | 标准布氏硬度块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.05．30 | √ |
| 技术质量部 | 洛氏硬度计 | 0196 | HR-150A | U=0.9HRBK=2 | 标准洛氏硬度块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.05．30 | √ |
| 审核综合意見：公司未建立计量标准，测量设备全部送至东莞市帝恩检测有限公司检定/校准，抽查6台（件）测量设备，检定/校准证书信息齐全，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020年12月08日 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**