测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 咸阳昌安机电工程有限公司

编    号：   0238-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 咸阳昌安机电工程有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 陕西省西咸新区秦汉新城华昌路

企业活动范围和场所：陕西省西咸新区秦汉新城华昌路

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日  5 (人.日)，现场人日  4 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-12-04 8:00至2020-12-04 17:00，

现场审核： 2020年12月07日 上午至2020年12月08日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙保健 | 男 | 组长 | 13659297970 | 审核员 | 中认协评[2020]44 号ISC[S]0176 |
| 鲁妙勤 | 女 | 组员 | 13363988399 | 审核员 | 中认协评[2019]106号ISC[S]0310 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 李伟 | 王朝 | 金增军 | 张继伟 | 吴丽 | 梁建刚 | 段引利 | 侯静妮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 销售 部长 | 生产 部长 | 销售部 | 技术 质量部 | 技术 质量部 | 综合 保障部 | 综合 保障部 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

- 11. 审核范围及涉及的区域或部门：管理层、技术质量部、生产部、综合保障部、销售部。变速器金属零件的生产。

- 12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

- 企业申请认证的范围：涉及到企业变速器金属零件的生产。贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为500万元，成立于2003年09月17日。2016年03月18日重新取得三证合一营业执照，统一社会信用代码9161110375214295X5有效期至2023年09月16日。法人代表是李伟。《该企业取的了IATF16949⁚2016管理体系认证注册证书，IATF证书编号0293345，证书编号2016-0042，证书签发日期2018年03月07日，有效期2021年03月06日。》企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。企业申请认证的范围：：变速器金属零件的生产有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

咸阳昌安机电工程有限公司已取得三证合一营业执照法定代表人：李伟。企业不是重点耗能单位，2019年咸阳昌安机电工程有限公司全年能耗0.0096万吨标煤.经查企业产品质量稳定，没有陕西法士特汽车传动集团有限公司对产品质量的处罚。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年04月05日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件《2020年04月10日实施》。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程的识别、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为技术质量部在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的5项职责，管理者代表和计量职能部门的19项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1.查企业产品执行标准为陕西法士特汽车传动集团有限公司标准S27004-2012《铝合金压铸件》、S27003-2012《灰铸铁件》、S27005-2012《球墨铸铁件》、S01001-2014《未注公差尺寸的极限偏差》、S6007-2018《采购分总成及零件标识与追溯规范》、S67002-2018《产品配套件表面涂装技术规范》、S27008-2018《铝合金压铸件孔穴等级规范》等标准，企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《气缸体深度尺寸测量》等4类主要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对149台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对测量过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4咸阳昌安机电工程有限公司确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、咸阳昌安机电工程有限公司于2020年08月12日组织了公司测量管理体系内审，对公司所有部门进行了全要素的审核，，共开出了1个不符合项，于09月03日完成整改。

12.4.2、企业于2020年09月10日开展了管理评审，会议由公司法人代表李伟主持，由职能部门技术质量部汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系存在的1个方面的问题落实了整改部门。

12.5.2根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13. 现场现场审核情况：

审核组于2020年12月07-08日下午利用两天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业所有职能部门和生产单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《气缸体深度尺寸测量》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，技术质量部部门职能作用发挥较好，企业配备了测量管理体系人员，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求识别了4类主要测量过程《气缸体深度尺寸测量》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有149台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；标识齐全 ；技术质量部负责建立测量设备合格供方名录。技术质量部负责对提供服务的等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准全部条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1. 在生产部现场检查时发现型号为SK50P的数控车床所使用的软件，未在软件台账中出现。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022标准  6.2.2

13.3现场重点抽查了《气缸体深度尺寸测量》等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立计量标准器，所有测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司检定/校准，见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查，《气缸体深度尺寸测量》测量过程，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场重点抽查了《气缸体深度尺寸测量》检测不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了《气缸体深度尺寸测量》等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年12月04日的文件审核和2020年12月07-08日下午的现场审核情况， 审核组认为，咸阳昌安机电工程有限公司领导重视测量管理体系工作，技术质量部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经过了识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，综上所述，审核组认为咸阳昌安机电工程有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议推荐批准通过。

- 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

- 15.1	希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。

15.2、企业应加强对产品要求的计量特性形成重要影响的增加高控过程的识别，并加强过程的控制和管理。

15.3、加强对GB/T19022-2003的学习提高对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2020.12.08

审核组成员(签字)：                                      日期：2020.12.08

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：