编    号：0173-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司

审核员：李学弘          审核日期： 2020年12月10日 下午至2020年12月11日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4 外部供方 7.3.2溯源性 | 企业对顾客提供的技术要求等外来文件及内部技术文件进行了识别并进行了控制.建立了测量设备台账，合计101台件，并实施控制，测量设备使用的的环境条件符合技术文件规定，测量设备均有效溯源并能按规定给予标识。 抽查了7台计量器具，满足溯源性要求；由质量部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。 对测量设备提供校准服务的外部供方：江苏世通仪器检测服务有限公司、西安硕隆计量检测有限公司实施了评价。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查看了 编号：BJRY-01红外测温仪；内径百分表（杆6051350，表9012594）； 编号：6003741327游标卡尺、编号80872千分尺等的校准证书及计量确认记录基本符合要求。 编号：B20022511布氏硬度记录不全，缺计量确认程序的标识，不符合GB/T19022-2003标准7.1.4e)的要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 是 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查看了机加工零件尺寸检测、热处理硬度检验、温度控制记录等，测量过程依据检验工艺文件执行，检验技术文件均进行了确认；测量过程受控、记录规范，符合要求。 热处理硬度检测测量过程将显微硬度计调整为布氏硬度计，计量确认满足要求，测量过程实施了有效性确认。 “中间轴传动齿轮孔径检测”识别为高控过程，见《测量过程控制检查表》 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《中间轴传动齿轮孔径检测》控制规范。 对该测量过程的测量结果进行了不确定度评定，评定内容符合要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.3 质量目标 5.4管理评审 | 2020年8月10日公司由郭龙瑞、苟海龙组成内审组对测量管理体系实施了内部审核，审核出具了一个次要不符合项，于8月25日完成整改； 2020年制定的5项质量目标，按季度统计前三个季度均已完成。 2020年9月2日，公司总经理郭会军主持召开了管理评审会议，对体系运行的适宜性、充分性、有效性给予肯定，确定了两项改进措施。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对上年度开具的不符合项采取了有效措施，已经关闭； 2020年度内审发现一个不合格测量设备问题制定了纠正预防措施，未发现其他不合格问题。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。无定量包装产品。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 不列入 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 编号为8079的（0-1.6）Mpa压力表实施了检定，有效期2021年5月19日符合要求。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 否 |
| 11 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | - 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备1台件，为无强检测量设备已进行检定。该企业规模小，不是能耗大户，2019年全年能耗：184.35吨标准煤。 | 综合管理部 生产部 质量部 技术部 | 不列入 |