[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0257-2020-AA
现场审核记录

企业名称：_江西南缆集团有限公司      
审核员：[image: image2.png]


   审核日期： 2020年12月10日 上午至2020年12月11日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	   最高管理者卢玉龙总经理清楚企业建立测量管理的目的。公司管理者代表邹明总工程师对体系的要求及自身的计量职能清楚。

    通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予质量部管理和协调的权力。

   公司主要测量要求是原材料进厂检验、产品质量指标、贸易结算指标等。保证测量结果满足顾客要求。
	管理者代表、质量部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能，管理者代表的5项职责。计量职能部门质量部6项职责。
询问质量部罗继伟部长、力资源部曾国泉部长、电缆车间胡斌主任、生产部李小龙总经理助理、办公室林影主任对本部门及本岗位的计量职责较清楚。
	管理者代表、质量部、人力资源部、电缆车间、办公室、生产部
	否



	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
	管理者代表、质量部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司制定了测量管理体系质量目标3项：

1) 在用测量设备检定合格率≥97%；

2) 在用测量设备周检率≥95%；

3) 顾客满意度达到85%，顾客投诉处理率100%.

质量部2019年度在用测量设备检定合格率100%；在用测量设备周检率100%；顾客综合满意度为98.43%。
企业2020年公司的质量目标三季度均已经实现。质量部对2020年度质量目标进行了分解，在用测量设备检定合格率100%；在用测量设备周检率100%。有具体指标可测量。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。办公室负责考核。

  
	管理者代表、质量部、 电缆车间

	否

建议项


	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年03月27日开展了质量和测量体系管理评审，会议由公司总经理卢玉龙主持，由管理者代表邹明汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门，要求2020年12月30日前完成整改。现场查看整改已提前完成。


	管理者代表、质量部
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业制定了Q/NCG 04202-2010  《 测量人员培训与考核控制程序》。企业识别了测量管理体系相关人员186人。

企业通过公司人力资源部管理流程和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
人力资源部提供人员培训教育计划，制定了2020年度培训计划9项。企业2020年度的培训计划8项均已经完成，有培训相关记录、效果评估记录、有效性评价记录。 

查计量校准培训合格证书：雷涛涛，证号：05065809号，专业热工，有效期至2020.12.24.发证单位：信息产业部电子602计量测试站。
查罗继伟测量管理体系内审员证书，编号ISC[N]2239，有效期2023年07月26日，发证单位：北京国标联合认证有限公司。


	人力资源部
	否

 

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。按照Q/NCG 04203-2010《文件控制程序》进行文件管理。
在质量部试验室现场检查时，发现GB/T12706.1-2020 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》、JB/T8734.1~6-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》均在质量部现场，并盖有受控章，为有效版本。
	质量部、人力资源部、电缆车间、办公室、生产部
	否

	8
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了Q/NCG 04204-2010《记录控制程序》。查：质量部NCG04210/01,NO:05-2020-01-01 测量设备计量确认过程记录：编号JDV39C219型号RH400的温度控制仪，江西南缆集团有限公司质量部检定，检定日期2020年01月15日，有效期2021年01月14日，计量确认记录完整。

查：质量部千分尺检定记录：编号08731型号（0-25）mm的千分尺，江西南缆集团有限公司质量部检定，检定日期2020年09月09日，有效期2021年03月08日，检定记录填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。
质量部编制的2020《测量设备台账》，做到及时更新，记录完整有效。

	质量部、人力资源部、电缆车间、办公室、生产部
	否

	9
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查质量部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业建立了3项最高计量标准（卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、测温二次仪表检定装置）开展检定和校准.企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院、机械工业电线电缆专用测试设备检测中心、南昌市计量检定站、广州广电计量检测股份有限公司等单位检定/校准，现场查看了10台测量设备的溯源性，均符合要求祥见《测量设备溯源抽查表》

查质量部编号为901121，型号(5.12~100)mm，20块的量块，2020年05月06日由江西省计量测试研究院检定。证书编号CD2091110100，A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。测量设备使用环境条件满足要求。
查质量部编号为16706474，型号MH-200A的直读式比重天平，2020年11月26日由东华计量测试研究院校准。证书编号GFJGJL202320912112537，B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。测量设备使用环境条件满足要求。
在电缆车间检查时发现，车间没有建立测量设备台账。不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中6.3.1的要求 ，为次要不符合项。

	质量部、电缆车间、生产部
	01

不符合项


	10
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了Q/NCG 04205-2010《测量设备管理程序》。对软件识别和确认做出了规定。由于该企业新建立测量管理体系，购置的测量设备为通用设备，因此没有进行软件识别和确认。
	质量部
	否



	11
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业在Q/NCG 04207-2010《外购产品和外来服务控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。

  销售管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。
企业测量设备委托江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院、机械工业电线电缆专用测试设备检测中心、南昌市计量检定站、广州广电计量检测股份有限公司检定/校准。质量部提供了计量检测外部服务供方江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院、机械工业电线电缆专用测试设备检测中心、南昌市计量检定站、广州广电计量检测股份有限公司5家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。


	质量部
	否

	12
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。

部门测量要求是否都经识别？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认
	企业建立了Q/NCG 04208-2010 《测量设备计量确认间隔控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。

查：质量部，型号CPJ-3007，编号JBD00143投影仪，证书编号CD2040002019，校准日期2020年04月10日，测量不确定度U=2μm（k=2）, 校准单位江西省计量测试研究院。计量确认记录NCG04210/01,NO:外05-2020-01-11。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。

查：质量部，型号PCA320-5直视式电子吊秤，编号B330591555，证书编号LX-201110082，检定日期2020年11月24日，有效期2020年11月23日, 检定单位南昌市计量检定站。计量确认记录NCG04210/01,NO:外05-2020-01-53。纳入测量设备台帐，A类设备管理。

测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格
现场重点抽查了温度控制仪温度测量等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。
	质量部、电缆车间、生产部
	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了Q/NCG 04209-2010 《测量不确定度控制程序》 文件满足标准要求。
现场重点抽查了温度控制仪温度测量，进行了处理不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	质量部、电缆车间、生产部
	否

	14
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理者代表、质量部

	否

	15
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。
公司根据测量管理体系的要求，内部顾客进行满意度一年测评1次。2019年度测量工作进行的满意度调查：检定/校准的工作质量满意度98.26%，现场检定、校准、维修的及时性满意度98.26%，配合生产、科研相关测试任务的主动性满意度99.13%，收发工作的服务态度满意度100%，周检计划管理的合理性满意度为96.52%，顾客满意度综合评价统计计分为98分。本次顾客综合满意度为98.43%。


	质量部
	否

	16
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2019年12月20日组织了公司质量和测量管理体系内部审核，管理者代表邹明亲自参与审核，对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，测量管理体系内部审核1个符合项，均于2019年12月30日完成整改。


	管理者代表、质量部
	否

	17
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了Q/NCG 04211-2010《内部顾客满意度信息收集和分析控制程序》、Q/NCG 04212-2010《测量管理体系审核控制程序》。

对列入体系管理的测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视。
	质量部
	否

	18
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	公司制定了Q/NCG 04213-2010《不合格测量设备控制程序》。

经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。

查：2019年12月20日内审不符合项：“在质量部发现编号SK5温度计，测量设备计量确认记录，外05-2019-42中的计量要求误差没有填写”2019年12月30日完成整改。纠正措施已落实，验证有效。
目前企业没有发现不合格测量设备。对不合格测量设备程序文件中有控制要求。
	质量部、人力资源部、电缆车间、办公室、生产部
	否

	19
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业制定了Q/NCG 04214-2010《纠正和预防措施控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。

2019年12月20日公司测量管理体系内审共开具1项不符合项，经原因分析和整改，2019年12月30日公司组织相关人员对整改情况进行验证。经现场认证不符合项已关闭。

	管理者代表、质量部

	否 

	20
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。

企业建立了3项最高计量标准（卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、测温二次仪表检定装置）开展检定和校准.企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院、机械工业电线电缆专用测试设备检测中心、南昌市计量检定站、广州广电计量检测股份有限公司等单位检定/校准，现场抽查了10台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》
	质量部
	否

	21
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2019年用水20005吨、用电3000173千瓦时。该企业不是重点耗能单位。
	质量部
	否

	22
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
	质量部
	否


 1 / 1

