项目编号：0249-2020

审核员现场审核记录

企业名称:大庆鼎顺机械制造有限公司

审核员：                          审核日期： 2020年12月12日～12月13日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：综合办公室、市场部、生产技术部、车间。 查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是生产技术部，询问：生产技术部经理邹学礼、检验员、技术人员等，均清楚自己的工作职责。符合要求。 | 总经理 管代 生产技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度96.6%；符合要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。符合要求。 | 总经理 综合办公室 市场部 生产技术部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，生产技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年05月－2020年11月份质量目标均能达标。因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 | 管代 生产技术部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：GB/T 33378-2016《阴极保护技术条件》、SY/T 516-2016《绝缘接头与绝缘法兰技术规范》、NACE TM0494-97埋地及水下金属管道阴术保护准则测试方法标准、GB/T 18615-2002波纹金属软管用非合金钢和不锈钢接头等四个标准，标准有效。 查产品型号为JYJT350 2.5MPa DN50 20#《绝缘接头》的出厂检验报告，检测项目：压力试验、密封试验、弯矩、绝缘电阻、左右法兰和连接环等。质检员：检08，审核：周彦贺，检测日期：2020.05.28。文件受控有效。计量单位书写正确。符合要求。 | 综合办公室 市场部 生产技术部 车间 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编制了编码为DS/CLCX-08-2020《记录控制程序》；查型号为L600mm 2.5MPa DN150 20#《绝缘接头》成品检验记录，检查尺寸、水压试验、绝缘电阻等项，检验日期：2020.5.20。检验员：21。检验结论：合格。符合要求。 查工件规格为2.5MPa DN150《绝缘接头》检验记录，检查绝缘阻值、水压试验、气压试验等，检验日期：2020.7.31。检验员：21。检验结果：合格。符合要求。 | 综合办公室 市场部 生产技术部 车间 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备一览表》共计12台套，已对测量设备进行ABC分类管理。台账有测量设备名称、规格型号、测量范围等。台账中未列入准确度等级、计量确认日期。不满足GB/T19022-2003标准中 6.3.1 测量设备条款“……已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控，以防止未授权使用。测量管理体系中所用的设备应与其他设备清楚地区分”的规定要求。 企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 综合办公室 市场部 生产技术部 车间 | 次要不符合项01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编码为DS/CLCX-07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。符合要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外供方评价？是否做了有效性评价？ | 6.4 外部供方 | 查企业提供《外部供方的合格服务方清单》，生产技术部对供方《大庆油田计量检定测试所》进行了有效性评价，。 | 生产技术部市场部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：碎屑捕捉工具四通座内径测量的测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 综合办公室 市场部 生产技术部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 7. 3.1 测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了5个测量过程，其中1个碎屑捕捉工具四通座内径测量关键测量过程。抽查碎屑捕捉工具四通座内径测量关键测量过程。企业SY/T 516-2016《绝缘接头与绝缘法兰技术规范》标准，对碎屑捕捉工具四通座内径测量的测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 综合办公室 生产技术部 车间 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了DS/CLCX-19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年11月25日整改结束已关闭。符合要求。 | 综合办公室 生产技术部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照DS/CLCX-20-2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。 | 管代 综合办公室 生产技术部 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 内部顾客满意度为96.6%。符合要求。 | 市场部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年05月-2020年11月用电0.83t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查查型号为HN20-019《绝缘接头保护器》生产过程检验记录，检验日期：2020.6.22，检验员：检9。检验结果：合格。 抽查型号为HN20-005《便携式硫酸铜参比电极》生产过程检验记录，检验日期：2020.6.17。检验员：检9。检验结果：合格。 产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 综合办公室 生产技术部 车间 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有3台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级三相电子式多功能电能表1块，1.5级G2 5L模式燃气表1块，2.5级的水表1块。满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表、燃气表、水表由当地供电、燃气、水务部门统一管理。符合要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 综合办公室 | 否 |