现场审核记录        编号0160-2018-2020

企业名称：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司

审核员：              审核日期：2020 年12月10日  ~ 12 月11 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 | 公司编制的《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，按计量确认计划进行周期检定、校准， 查：流量容量计量站的测量设备台帐，分A、B、C类管理，所查设备均在有效期内，都按规定送到有资质的检定校准部门进行了量值溯源，所查测量设备都使用了计量确认合格标识，现场计量确认标识齐全，完好。测量台账信息和证书一致，符合标准要求； 查：炼油计量站的测量设备台帐，分A、B、C类管理，所查设备均在有效期内，都按规定送到有资质的检定校准部门进行了量值溯源；； 查：环境监测站的两台超声波明渠流量计，型号HBML-3，出厂编号：L3Fb13130、L3Fb17025，由西北国家计量测试中心于2020年7月24日检定，有确认合格证标识，确认日期：2020.07.24； | 流量容量计量站、炼油计量站、环境监测站 | 否 |
| 2 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 公司编制了《计量确认管理程序》文件规定了测量设备检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识的要求和管理方法。 查：环境监测站、流量容量计量站、炼油计量站对体系内所使用的测量设备进行委外校准。测量设备满足预期使用要求。 | 流量容量计量站、炼油计量站、环境监测站 | 否 |
| 3 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 公司编制了《计量确认间隔管理程序》，按照A、B、C分类对测量仪器进行管理，确定不同的确认间隔。查：橡胶厂、乙烯厂、环境监测站暂无需要调整间隔的测量设备。 | 橡胶厂、乙烯厂、环境监测站 | 否 |
| 4 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施 | 7.1.3设备调整控制 | 公司编制了《标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，当发现封印被破坏、脱落，应立即向相关人员报告。所查质检部、环境监测站测量设备符合标准的要求。 | 质检部、环境监测站 | 否 |
| 5 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2．测量过程 | 企业编制的《测量过程设计管理程序》和《测量过程实现管理程序》中规定了测量过程控制的管理控制要求，形成《测量过程及控制一览表》识别了顾客、组织和法律法规的要求， 查：油品储运部的高度控制过程《汽柴油零装出厂测量过程》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 油品储运厂 | 否 |
| 6 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司编制了《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 抽查：油品储运部《汽柴油零装出厂测量过程》，测量过程不确定度评定方法正确。 | 油品储运部 | 否 |
| 7 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准 | 7.3.2溯源性 | 企业建立了43项计量标准，经上一级计量行政部门批准，均在有效期内。所查测量设备均送至兰州石化公司计量部、甘肃省计量院、西北国家计量测试中心等有资质的部门进行检定／校准。符合要求。详见溯源表 | 橡胶厂、乙烯厂、油品储运厂 | 否 |
| 8 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查公司编制了《测管理量体系监视程序》的规定的频次进行监视管理程序文件对测量体系进行监视。 公司对列入体系管理的重要和一般测量过程和测量设备计量确认过程按照《测管理量体系监视程序》规定的频次进行监视。 | 质检部、环境监测站、橡胶厂、乙烯厂、油品储运厂 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？强制检定管理？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关检验记录、统计报表、测量设备台账、技术文件等，基本能采用法定计量单位。相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位。 | 质检部、环境监测站、橡胶厂、乙烯厂、油品储运厂 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？能源计量器具的配备情况？ | GB17167－2006 | 该企业为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 279台（件），实配 279台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：1142台（件），实配 1142台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 1420台（件），实配 1420台（件）；公司大部分能源计量数据实现了DCS和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。 经过对2020年11月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 | 计量部 | 否 |